连云港市第一人民医院麻醉科

2017年购买1套气管插管软、硬镜技术参数要求

一、项目用途：气管插管软、硬镜相结合，适用于麻醉插管和困难气道处理。

二、软镜主要技术参数与性能指标：

1、采用电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

2、插入部外径≤3.8mm，无需工作通道，有效长度≥610mm。

3、前端弯曲角度：向上弯曲180°向下弯曲≥130°总弯曲角度≥310。

4、视频输出图像处理器≥3.0英寸，显示屏图像分辨率≥960*480。

5、具有拍照、录像功能。

6、配备充电锂电池供电。

7、消毒：配备便携式测漏器，可随时进行测漏测试，确保消毒彻底。

二、硬镜主要技术参数与性能指标：

1、采用电子成像技术，不含导像、导光纤维。

2、插入部外径≤3.8mm，（管芯式设计，适合张口度小，声门偏高等困难气道插管），工作管有效长度≥365mm。

3、视频输出图像处理器 ≤3.0英寸，显示屏图像分辨率 ≥960*480。4、具有拍照、录像功能。

5、配备充电锂电池供电。

6、消毒：配备便携式测漏器、可随时进行测漏测试，确保消毒彻底。