连云港市第一人民医院

结石分析仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院结石分析仪采购。卖方要把结石分析仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 结石分析仪 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

- 功能要求

- ★医疗器械注册证许可的泌尿系结石和胆结石自动定性分析。

- ★医疗器械注册证许可的泌尿系结石自动定量分析。

- 根据结石成分自动提供相应的预防措施。

- ★根据结石成分自动提供相应的药物治疗方案建议。

- ★能避免对问题图谱进行错误解析。

- 采用高密封工艺防潮，光学精密元器件不易损坏，维修成本低。

- 技术参数要求

- ★光谱范围：7800cm-1～350cm-1

- ★波数重复性：≤0.25cm-1。

- ★分辨力：

①在3200 cm-1～2800 cm-1能分辨7个峰。

②2851 cm-1～2870 cm-1之间分辨深度≥18%。

③1583 cm-1～1589 cm-1之间分辨深度≥12%

- 透射比重复性：≤0.5％。

- ★信噪比：S/N≥15000：1（RMS值）。

- ★采样时间：5档扫描采样时间。

- 能量不衰减：扫描能量不会衰减，减少分析误差。

- 探测器：DTGS红外探测器。

- 分束器：溴化钾基片镀锗。

- 光源：高效能的空冷高效球反射红外光源。

- 操作系统：

- 具备泌尿结石的定性操作模块。

- ★具备泌尿结石的定量操作模块。

- ★具备胆结石的定性操作模块。

- 具备傅立叶红外光谱操作模块。

- 配置要求：

智能结石分析仪主机    1台

联想系列台式电脑  1套

分析软件系统          1套

制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烤箱、光谱纯溴化钾）   1套

惠普彩色喷墨打印机    1台

电子防潮箱            1台

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20