连云港市第一人民医院

生物刺激反馈仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院生物刺激反馈仪采购。卖方要把生物刺激反馈仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 生物刺激反馈仪 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

硬件参数：

- ★2通道表面肌电采集

- ★2通道神经肌肉电刺激通道

- ★2通道触发电刺激通道

- ★自动识别信号质量

- 分辨率：小于0.2uV (r.m.s)

- 输入噪声：小于1μV(r.m.s)

- 通频带：25Hz～500Hz(-3dB)

- 共模抑制比：大于100dB

- ★采样率8192Hz原始数据

- 电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％

- ★电刺激脉冲宽度：20-1000us，10us可调，误差：±20％

- ★电刺激脉冲频率：2-250HZ，可调，1Hz调节，误差：±10％。

- ★电刺激上升/下降时间：0-20s可调，0.1s调节，误差10%

- 采样位数：16位

- 工业级计算机，内置机箱，抗电磁干扰性能突出

- 一体化医学推车，可移动，显示器可升降，左右旋转调整角度。

- ★可与盆底肌电筛查、评估设备联网，实时数据传输，实时治疗方案及患者治疗数据同步

软件参数：

- 一键式开机，直接进入操作软件界面

- 一键关机，无需等待

- 病员信息管理

- 能够对病人筛查或评估的记录进行管理，包括：列表显示所有记录、选择记录查看筛查或评估结果、打印报告、删除记录。

- 能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。

- 能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。

- 方案治疗

1）能够选取已经编辑好的治疗方案，根据治疗方案进行治疗。

2）可以2通道同时进行治疗，需要时能够显示治疗指导语，播放语音提示，能够显示治疗进程，并存储治疗结果。

3）方案里的治疗方法至少包括肌电多媒体生物反馈、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练。

4）治疗方案至少包括：肌肉放松训练、肌力增强训练、肌肉耐力训练、协调性训练、肌肉精准性训练、盆底肌训练、电刺激治疗、肌电触发电刺激治疗。

- 开放式治疗

1）能够同时采集2通道的表面肌电信号，可以显示表面肌电原始信号和RMS信号，可以设置表面肌电信号的滤波参数，包括高通滤波、低通滤波和陷波，设置波形平滑时间。

2）能够改变波形显示的最大值、最小值和每屏幕显示波形时间长度，可以把一通道波形全屏显示。

3）能够分别单独控制2通道的电刺激进行治疗，每通道电刺激参数可以单独控制，包括脉冲宽度、刺激频率、电流强度、上升/下降时间、电刺激的开始和停止。

- 方案库管理

  - 能够新建、编辑和删除治疗方案。

  - 一个治疗方案包括：治疗的总次数，每次治疗的时间，每次治疗又分为若干个阶段，可以由模板训练、电刺激或肌电触发电刺激中的一个或多个组成，治疗次数、治疗时间和治疗内容以及参数可以由医生设定。

  - 方案库可导出，可以导入方案

- 病员数据管理

- 能够对病人筛查或评估的记录进行管理，包括：列表显示所有记录、选择记录查看筛查或评估结果、打印报告、删除记录。

- 能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。

- 能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。

- 系统设置

  - 能够设置医院名称。

  - 能够设置模板宽度、曲线宽度、一屏的时间。

  - 能够设置曲线颜色、模板颜色、背景颜色、栅格颜色。

  - 能够进行厂商设置。

  - 能够编辑模板，供模板训练使用。

- ★无线数据分享，可自动直接把数据分享到其他计算机，可自动接收其他设备的数据，同步患者的治疗及评估数据

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20