连云港市第一人民医院皮肤镜图像处理工作站 （Dermoscopy-II）

范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院皮肤镜图像处理工作站采购。卖方应将皮肤镜图像处理工作站运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 皮肤镜图像处理工作站 （Dermoscopy-II） 本次采购数量：1台

主要技术参数

| 序号 | 技术指标 | 技术参数描述 |
| --- | --- | --- |
| ＊1 | 皮肤镜图像采集方法 | 非偏振光法、偏振光法和浸润法三种方法一体式光学镜头，不需更换镜头 |
| ＊2 | 放大原理 | 光学放大 |
| 3 | 倍率 | 20X、50X、100X可选 |
| 4 | 倍率误差 | ≤±10% |
| 5 | 偏振光法 | 偏振度0-90度可任意调节选择 |
| ＃6 | 图像传感器 | 1/2ꞌꞌColor CMOS，300万像素，10bit |
| 7 | 图像采集分辨率 | 2048*1536，11fps |
| 8 | 像素缺陷 | ≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个 |
| 9 | 图像畸变率 | ≤±5% |
| 10 | 图像色差（ΔEab） | ≤35 |
| 11 | 白平衡调节方式 | 手动/自动，可调 |
| 12 | 曝光 | 自动 |
| ＊13 | 镜头拍摄口径 | ≥20mm |
| ＊14 | 镜头通光口径 | ≥13mm（20X时） |
| ＊15 | 镜头分辨率 | ≥1200NA线对/mm（40线对/mm） |
| 16 | 照明 | LED光源，光源照度3000-15000Lux |
| ＃17 | 防污染 | 透光率≥90% |
| 18 | 图像传输方式 | ≥USB2.0，高清时时传输 |
| ＃19 | 图像采集方式 | 实时采集，方式≥3种：手柄采集、脚踏开关采集、软件采集 |
| 20 | 信息管理 | 患者信息至少包含“姓名、年龄、籍贯、ID号、电话、住址、身份证号、人种、申请医生、医生意见、图像分析、疾病类别”。以卡片、列表形式直观显示 |
| 21 | 信息录入 | 支持新建、导入病历 |
| 22 | 权限管理 | 软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私 |
| ＃23 | 信息查询 | 包含按“姓名、年龄、籍贯、ID号、职业、疾病”进行模糊查询及关键词查询、统计 |
| 24 | 图像获取 | 支持图像实时观测、采集、存储 |
| 25 | 图像处理 | ≥9种，镜像、浮雕、对比、反色、标定、标注、颜色，对比度调节 |
| 26 | 测量工具 | ≥6种，直线、曲线、角度、比例、面积、圆形、矩形、多边形 |
| 27 | 报告输出 | 支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出 |
| 28 | 输出分辨率 | 5760*1440dpi |
| 29 | 报告输出图片 | 每份报告可合并输出图片≥4张 |
| 30 | 大体图拍照联机 | 兼容单反相机拍摄皮肤大体图，可按创建病历时时传输图像，自动分类管理 |
| 31 | 大体图像像素 | ≥1500万，拍摄分辨率≥5184×3456 |
| 32 | 多倍数采集联机 | ≥2个 |
| 33 | 随诊查询 | 按检查日期方式随诊跟踪与查询 |
| 34 | 扩展功能 | 可升级与HIS连接，可升级远程共享，可升级与其他影像设备联机 |
| 35 | 分析方法 （研究用） | 支持ABCD法、七分法、LAB测量、密度分析法 |
| 36 | 参考资料 （研究用） | 内置皮肤病图谱，便于参考学习；可向工作站分析软件中自主导入、导出皮肤镜、皮肤CT、皮肤B超的病历图谱 |
| 37 | 电脑 | 1T硬盘、4G内存、i3处理器，显示分辨率1920*1080 |
| 38 | 电源安全 | 配置专用隔离电源，实现漏电保护 |
| 39 | 台车 | 配置专用台车，支持支持可升降操作 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！