连云港市第一人民医院小儿高频呼吸机

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院小儿高频呼吸机采购，主要用于婴幼儿外科手术相关参数的测定。卖方负责将小儿高频呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:小儿高频呼吸机，采购数量：1台

相关参数如下：

- 适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿的进口呼吸机

- 设计原理，持续气流，压力控制，时间切换

- 彩色触摸屏，通过触摸屏操作，屏幕和主机可分离，屏幕可以灵活固定，操作界面可以个性化配置

- 兼顾有创通气，无创通气和氧疗

- 热敏式流速传感器

- 中文操作界面，报警信息以中文显示，在线操作手册

- 内部电池支持断电操作30分钟以上

- 智能吸痰功能

- 终身无需更换氧电池或提供10年以上备品

- 一般通气模式：PC-CMV(指令通气)；PC-AC（辅助控制通气）；PC-SIMV（同步间歇指令通气）；PC-PSV（压力支持）；SPN-CPAP/PS

- 特殊通气模式：；容量保证VG通气模式；基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平；与所有触发模式相结合，PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV；PC-MMV（分钟指令通气）；自主呼吸容量支持SPN-CPAP/VS

- 高频通气模式：与叹息结合；频率5-20HZ；I:E为1:1，1:2，1:3可调节；HFO-VG与容量相结合，VThf 2-40ml

- 通气频率可调:0.5-150次/分

- 吸气时间可调：新生儿0.1-1.5秒，儿童0.1-3秒

- 潮气量（可选）：新生儿0.002-0.1L，儿童0.02-0.3L

- 吸气流速：2-30 L/min

- 吸气压力可调：1-80cmH2O

- 压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0-2秒

- PEEP：0- 35cmH2O

- 氧浓度精确可调：21-100％

- 具有叹息功能，间断性复张肺

- 敏感的流速触发方式：0.2－5升/分

- 监测参数精确，

- 气道压力监测（-60到120cmH2O）：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压

- 近端流速监测（0到99L/min）：分钟通气量MV，机控分钟通气量MVmand，自主分钟通气量MVspon，泄漏分钟通气量Mvleak。

- 潮气量监测（0到5500ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量VTispon

- 呼吸频率监测（0到300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

- 吸入氧浓度FiO2：18到100%

- 可以区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比例%MVspon

- 至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示

- 趋势回顾7天，分辨率2，4，8和12小时

- 记录本功能

- 日间/夜间模式切换

- 报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间、呼吸频率过快报警

- 呼吸回路断开报警

- 360度报警灯，智能三级声光报警系统，

- 具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

- 可以通过USB接口保存数据页面

*39.呼吸机属于强检计量设备，卖方需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。

四、其他要求：

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

4.4、厂家终生免费开放维修密码。

4.5、签约后15日内供方免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试。

4.6设备具有相当的权威性、可比性。投标设备同型号产品（包括上述所有模块功能）在江苏地区三甲综合性医院至少有五家用户，提供准确真实的相关联系人及电话以备核查。

4.7、供方须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收。

4.8、供方应提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括主机及选购模块的注册证）。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！