连云港市第一人民医院亚低温治疗仪技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院亚低温治疗仪采购，主要用于婴幼儿外科手术相关参数的测定。卖方负责将亚低温治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:亚低温治疗仪，采购数量：1台

相关参数如下：

- 具有电磁兼容性，有EMC认证，抗电磁干扰能力强并且对周围环境不会产生电磁干扰，符合YY0505-2005标准，通过全项目检验(提供专业权威检测报告）；

- 毯/帽降温控制范围：4℃—42℃，精度：±1℃；

- 带复温（升温）功能；采用热泵加热技术和制冷加热双隔离系统，确保病人安全。

- 最大降温速度：≥2℃/分；最大升温速度：≥2℃/分；

- 体温监测：具有腋温和肛温两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测；

- 体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和体温上限；

- 双路双温输出，双毯或毯/帽可以用一个或两个温度同时工作；

- 时间控制范围：0—99小时或长期运行，可自动计时；

- 水位超限自动报警功能；

- 仪器故障智能诊断；

- 机器内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，并可用户自编程50个；

- 高亮度LCD中文及图标显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用；

- 断电保护功能，短时断电后通电自动恢复设定的程序运行；

- 正常工作噪声≤50分贝，噪声低；

- 标配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数，方便科室内部管理；

- 体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动；

- TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适；

- 双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作；

- 可选配有多种不同体位冰囊，满足患者局部的冷敷治疗；

- 可适用所有机型。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。

四、其他要求：

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

4.4、厂家终生免费开放维修密码。

4.5、签约后15日内供方免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试。

4.6设备具有相当的权威性、可比性。投标设备同型号产品（包括上述所有模块功能）在江苏地区三甲综合性医院至少有五家用户，提供准确真实的相关联系人及电话以备核查。

4.7、供方须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收。

4.8、供方应提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括主机及选购模块的注册证）。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！