连云港市第一人民医院动态血压监测范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院动态血压监测采购。卖方应将动态血压监测运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 动态血压监测   本次采购数量：6台

硬件

1、记录盒大小98 x 69 x 29 mm

＊ 2、根据人体工程学设计的弧形袖带,可拆洗

＊ 3、袖带专用固定器

4、液晶屏幕可显示收缩压,舒张压,心率

5、有主动测量和记录事件按扭,并可检测电池电量、测量失败后可自动补测

6、超静操作和简洁舒适的佩带使患者很容易合作

7、 能使用5号充电电池

＊ 8、记录器可显示测量失败的原因

＊ 9、有日夜切换键，可提前切换测量间隔时间

软件

1、分析技术:波形图

＊ 2、血压测量法：示波法，逐级放气专利技术，并具有自动较正功能（确保测量值的准确性）

3、测量范围：0-300mmHg

4、测量精度:±3mmHg, 或者测量值的±2%

5、血压测量准确性：达到并超过BHS和AAMI标准

＊ 6、记录器上和软件中均可出现相应的错误代码

7、充气方式：自控泵

8、快速放气：独立的放气阀门

9、显示:液晶显示屏

＊ 10、测量时间:最大可达51小时(FDA药物评估时长标准)

＊ 11、采样数:超过600组收缩压,舒张压,平均压和心率的采样值

12、采样周期:最多可以设定3种采样周期

13、开始按钮:允许患者增加一次读数

14、时间按钮:允许患者插入一个事件标记而不增加一次读数

15、电源: 2节AA碱性电池

16、重量:包括电池在内190g

17、PC接口:带9针RS232串行口的光纤线

＊ 18、滤过功能：抗外界环境声波干扰

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！