连云港市第一人民医院进口房角镜招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院进口房角镜采购。卖方应将进口房角镜运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 进口房角镜  本次采购数量：2台

1、用途及要求：

1.1用于前房检查诊断及眼内异常治疗检查，与眼睛接触使用；

1.2具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好、并根据临床需要进行软硬件升级；

1.3符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

- 技术参数要求：

  - 4面；

  - 无需甲基纤维素或粘弹剂

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！