连云港市第一人民医院非接触眼压计招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院非接触眼压计采购。卖方应将非接触眼压计运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 非接触眼压计  本次采购数量：1台

1、用途及要求：

1.1用于眼科检查，需操作简单，测量迅速，可自动打印检测结果等；

1.2具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好、并根据临床需要进行软硬件升级；

1.3符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

2、技术参数要求：

2.1非接触式 
2.2测量范围：0－60mmHg
2.3测量精度：≤1mmHg
2.4测量模式：自动测量，支持手动测量
2.5数据记录：内置式热敏打印机

2.6显示器：TV监视屏或彩色TFT液晶显示器
2.7安全锁：限位安全锁
2.8错误提示：如果测量信号较弱，眼压值会被（）括起来或者显示“ERR”
2.9三维自动追踪、自动对焦、自动测量
2.10移动范围：≥40mm（前后）/≥88mm（左右）/≥28mm（垂直）
2.11额托垂直升降：≥68mm
2.12输出端口：RS-232C
2.13工作温度：10ºC－40ºC
2.14电源：AC100-120V，220-240V 50/60Hz
2.15功率：80VA（具有自动节电功能）
2.16眼压修正功能：有

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！