连云港市第一人民医院眼前节数码照相系统招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院眼前节数码照相系统采购。卖方应将眼前节数码照相系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 眼前节数码照相系统  本次采购数量：1台

1、用途及要求：

1.1用于眼科检查，全面的图像处理及存储功能，软件界面使用方便，图像即时显示，即时自动存储，即时翻页，节省医生时间；

1.2具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好、并根据临床需要进行软硬件升级；

1.3符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

- 技术参数要求：

2.1显微镜：

（1）显微镜类型：双目会聚立体显微镜

（2）变倍方式：2X (3X,5X,ZOOM)

（3）目镜：标准10x, 16x

（4）放大倍率：标准10x (10x,16x); 16x(16x, 25x)

（5）实际视野(mm)：标准10x (18.5,20); 16x(16,10.5)

（6）双目夹角： 13°

(7) 瞳距调节：51.5-87mm

(8) 屈光度调节：-8-+8D

2.2裂隙灯：

- 裂隙宽度：0-14mm连续可变

- 裂隙长度：0.3 -14mm连续可变

- 最大裂隙长度：14mm

- 出光孔径：0.3//5.5/9/14 mm

- 滤光片：热吸收式、钴蓝、绿（无赤光）

- 裂隙角度：±90 °，连续调节

- 工作距离：68 mm

- 下颌托高度调节范围：76± 1 mm

- 固视灯：12V 60 mA

- 电源：100V / 120V / 230V / 240V ac ±10%， 50-60 Hz，最大40VA

- 光源：6V 20W PG22卤素灯。

- 底座移动范围：107(x) ×113(y) ×36(z) mm ±1 mm，水平微移范围：9 ±0,5 mm

2.3数码系统：

- 传感器：内置CCD或外挂单反数码相机

- 分辨率：1000万像素以上

- 增益控制：自动，可手动。

- 曝光：自动

- 拍摄功能：实时显示，先进先存存储模式

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！