心肺复苏机技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院心肺复苏机采购。卖方要把心肺复苏机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称：心肺复苏机，本次采购数量：1台

参数基本要求：

1、总体结构：整机由机头、按压头、复苏板、电源适配器、支撑装置、呼吸面罩等组成。

2、机头：包含气路气动组件、锂电池、电路主板、控制器等，控制器将输入的参数和工作模式识别，指令电路主板驱动按压装置和通气装置，输出符合设置参数要求的按压和通气动作。

3、按压头：连接主机和患者的装置，将按压装置中气缸的按压力均匀地传递到患者胸部。

4、复苏板：方便对患者准确定位，辅助快速打开其气道，并对背部提供支撑，配合绑带固定患者胸廓。

5、电源适配器：为主机内置锂电池充电。

6、呼吸面罩：附着在患者的口鼻处，通过呼吸阀、输氧管与主机连接，确保主机通气安全注入患者肺部。

7、技术参数：按压频率：100 ±10 次/分钟；

按压冲程：连续可调节，0～7 cm；

按压/通气比率： 30：2；

周期：恒定在50：50（收缩：舒张）。

通气：时间周期的、恒定流量的通气机；容量控制可调节范围400～1200ml；吸气时间：＜2秒。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！