连云港市第一人民医院

空气压力波治疗仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院空气压力波治疗仪采购，主要用于有效预防深静脉血栓。卖方负责将空气压力波治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1. 可进行双腿、双足或单腿、单足工作模式。可以使用全腿套或脚套。三腔独立充气。气囊压力可调，尽最大程度赋予血液能量，获得最佳静脉回流效果。

1）腿套压力：30-60mmHg 可调，默认40mmHg，调节步长：10mmHg；

2）足套压力： 130mmHg。   该模式保证腿部有伤口情况下，也可应用 ；

2. 智能个性化最佳压力循环时间，即通过传感器获得近似血液再充盈时间，进而获得最佳静脉排空效果。具有静脉再充盈检测功能：可根据每个病人不同的静脉再充盈时时间自动调节对腿部或脚步压力间歇的时间。

3. 自动识别腿套，足套，减少误操作。高低压报警设计，保证气路漏气或折弯情况下及时提醒，避免虚拟治疗。

4. 最佳压力模式：

连续压力 ：脚踝腔----小腿腔---大腿腔；

梯度压力：60mmHg---55---45

50mmHg---45---35

40mmHg---35---25

30mmHg---25---15

5.治疗定时功能：定时0-240分钟 可调，调节步长 10 分钟.

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。

四、其他要求：

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

4.4、厂家终生免费开放维修密码。

4.5、签约后15日内供方免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试。

4.6设备具有相当的权威性、可比性。投标设备同型号产品（包括上述所有模块功能）在江苏地区三甲综合性医院至少有五家用户，提供准确真实的相关联系人及电话以备核查。

4.7、供方须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收。

4.8、供方应提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》（包括主机及选购模块的注册证）。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！