连云港市第一人民医院冰冻切片机技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院冰冻切片机采购。卖方应将气压喷液仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:  冰冻切片机  本次采购数量：1台

1、用途及要求：

1.1主要用于新鲜或半固定科研组织或细胞样板的快速切片，以便于蛋白或核酸的定性或定量研究，为科研工作的顺利开展提供良好的实验技术平台；

1.2具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好、并根据临床需要进行软硬件升级；

1.3符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

2、技术参数要求：

2.1防溅水设计冰冻切片机

2.2*双压缩机，独立的压缩机制冷样品头，温度控制更精确。

2.3样品头制冷温度：-10℃～-50℃

2.4样品头带手动除霜功能

2.5冷冻箱制冷温度：0℃～-40℃

2.6冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次，持续时间6-12分钟

2.7冷冻箱带手动除霜功能

2.8速冻架冷冻位点：10个

2.9速冻架制冷温度最低：-43℃

2.10.带电动切片功能，确保切片质量并缓解用户长时制片的疲劳度

2.11*电动切片时手轮置中功能，切片更安全

2.12可调节切窗

2.13切片模式：包括单次，步进和连续切片

2.14修块厚度范围：5-150um

2.15切片厚度范围：0.5-300um

2.16水平进样距离：25mm

2.17垂直行程：59mm

2.18电动粗修速度：2档，500um/s, 1000um/s

2.19样品定位：8°(X/Y轴)

2.20最大样品尺寸：40 x 55mm

2.21带样品回缩功能

2.22带切片计数和切片厚度总计功能

2.23*高位和低位手轮锁定功能

2.24控制面板锁定功能

2.25*可调节仪器高度（选配）

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！