连云港市第一人民医院全自动染色系统技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院全自动染色系统采购。卖方应将气压喷液仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 全自动染色系统  本次采购数量：1台

1、技术参数要求：

1.1*、智能型全自动多功能染色封片一体机

1.2*、一体化完成烤片，脱蜡，染色，脱水，封片，干燥

（从烤片到干片无需人为干预）

1.3、可处理组织学和细胞学样本

1.4、彩色触屏，染色过程实时显示

1.5*、可一次处理4个染色架即40张切片，每小时≥240片，日处理超过2000片

1.6*、连续上载，随时添加

1.7*、循环染色

1.8*、配备19种细胞核染色、胞浆染色方案，即设置19种染色程序

1.9、总站点：40个，染色站点：36个，试剂缸容量：300ml，清洗缸：2 －3个

1.10、烤片：12个，可同时烤片120片，烤片温度：50-70度

1.11、使用玻璃盖玻片进行盖片，盖玻片大小：22-24*40-60

1.12*、TAT时间：≤46分钟（从烤片到封片烘干）

1.13*、过夜处理量：≥240张

1.14、可以自动检测破损玻片

1.15、独立使用的封片单元，适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理

1.16、输入架容量：40个

1.17、封固剂容量：120ml

1.18、模块化结构，具备可升级功能

1.19、数据存储功能和质量控制系统

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！