连云港市第一人民医院光学显微镜技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院光学显微镜采购。卖方应将气压喷液仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 光学显微镜  本次采购数量：1台

1、技术参数要求：

- 光学系统	UIS2光学系统（无限远校正系统）

- 照明装置	内置透射光柯勒照明，6V20W卤素灯 100-240V 50/60Hz通用

- 调焦系统	载物台垂直运动，粗调行程每一圈为20mm，微调最小距离2.5微米

- 换镜转盘	固定4孔物镜转盘

- 观察筒	双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm

- 载物台明装置	钢丝传动，尺寸为120mm × 132mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹

- 聚光镜	阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑

- 物镜	平场消色差

- 4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm

- 10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm

- 40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm

- 100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm（选配）

- 目镜（10×）	视场数F.N. 18 （防霉处理）

- 选配件	反光镜，15×目镜（F.N.12，防霉处理），电缆支架，

- 木储存箱（264（宽）×305（长）×474（高）），测微尺，

- 箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！