连云港市第一人民医院

全自动图像扫描分析系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院全自动图像扫描分析系统采购，卖方负责将全自动图像扫描分析系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、	整机为原装进口，具有CFDA注册证

2、	整套系统支持网络化运行，全部实现网络化操作功能

3、	软件功能描述

(1)全自动扫描功能

A．	扫描并记录每一个目标（中期分裂相或间期细胞、微核等）的坐标位置，单键选择即可自动移动载物台到目标位置，软件同时可以将此坐标位置转换成实验室其他显微镜下的坐标来查看。

B．	系统实现了中期分裂相由低倍镜扫描查找切换到高倍镜图像捕获的全自动处理，包括自动对焦、自动选择清晰、高质量的最优分裂相、自动进行细胞分类等功能。细胞的数量和捕获所基于的参数都可由用户进行设置。

C．	采用自动滴油系统，从扫描到捕获可以连续自动执行。

D．	可自动检测盖玻片边缘和滴片区域，进行更准确、快速的对焦；

E．	可自动将细胞与对应的克隆关联，并将不同的克隆和找到的中期分裂相分别进行数字和颜色标识

F．	扫描向导清楚明了，可用于所有样本，包括点计数。

G．	查找应用程序能根据应用需要进行中期分裂相和间期细胞的识别。

H．	用户可自行创建并训练分类器，用于标识所需要的细胞形态，在扫描期间自动将细胞标记为“待采集”（绿色）或“待定义”（白色），并根据相应的规则对“复查”中显示的细胞进行排序，不断提高扫描效率。

I．	能够自动识别超出一个视野范围的染色体中期分裂相，并捕获任何所需的融合图像来完成完整细胞的捕获。

J．	具有延时捕获功能，将捕获与自动扫描分开，用户可以手动选择想要用高倍镜捕获的中期分裂相，用于捕获处理不佳的样本的图像。

K．	可在当前批次中插入处理优先案例或紧急案例。.

L．	具有多用户接入功能，允许不只一名技师对同一病例或玻片进行分析。

M．	能满足多重实验室质量控制要求，包括分析者自查，审核者平行审查，可视化的汇总表。自动跟踪并记录所有拍摄细胞的流程处理情况，包括计数，分析，核型分析，异常染色体，性别等，并记录坐标、图像和结果。

N．	可对染色体异常，包括缺失、断裂、倒位、插入等情况进行打分，并实现电子追踪。

(2)软件基本功能

a）系统支持中文。

b）可实现文件的显示和集合，实验资料的管理。

c）具有染色体核型分析功能。

d）具有染色体中期分裂相自动扫描功能。

e）全面的病案管理功能，每个病人的图片独立管理，所有相关信息自动保存。

f）实现核型、中期分裂相、实验报告的高分辨率打印；自定义创建中文病例信息录入模板；自定义生成含不同中期分裂相及核型的中文报告单模板。

g）可通过JPG、TIF等标准格式文件导入导出图像

h）通过Internet在线交互式技术支持和维护。

(3)核型分析功能

a）全自动扫描与核型分析可实现无缝连接。

b）对十字交叉、粘联和重叠的染色体具有预分割功能，并可采用自动或手工染色体分割。

c）能对染色体进行倒转、旋转、拉直和彩色涂抹识别操作。

d）具有二维解析（2D）、3D工具对染色体条带进行精细比较分析功能。

e）具有将同一标本中所有相同号染色体汇聚进行比较分析功能，以便于对异常染色体的识别和分析判断。

f）能根据（G，R，DAPI的显带）进行自动染色体分类；快速交互的染色体和核型编辑功能。

(4)配置的硬件功能与要求

a)	主储存工作站  1套。

b)	核型分析工作站站8套。

c)	图像采集系统1套：高分辨数字式双速单色百万像素级渐进扫描CCD，CCD面积不小于1”，分辨率不小于和1600(h) x 1200 (v)，单像素尺寸不小于7.4μm*7.4μm,输出图像不低于10 bit，全帧帧频不小于30帧/秒。

d)	电动高速载物台及控制系统 1套。

e)	储片器  1 个：容量≥120个标准载玻片。

f)	研究级全自动正置生物显微镜1台：

g)	高清晰度（1200dpix1200dpi）激光网络打印机  1台。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。