连云港市第一人民医院

全自动电泳仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院全自动电泳仪采购，卖方负责将全自动电泳仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1.	全自动程序系统，能够自动完成各个阶段的电泳检测，配有自动电泳扫描仪；

2.仪器的软件系统必须保证能与LIS网络连接和数据传输；提供连网计算机；

3.	样本最小用量不大于15微升；

4.	内置全自动点样器,程序自动控制点样；

5.	检测样本类型多样，可进行血液、尿液、脑脊液等各种不同样本电泳分析；可用各种电泳片；

6.	检测项目齐全，并能够提供相应的配套试剂，最少检测项目不少于10项，并必须包含以下项目：血清蛋白、血红蛋白、尿蛋白、脑脊液蛋白、糖化血红蛋白、脂蛋白，胆固醇，CK、ALP、LDH。相应项目能够提供质控品；

7.	检测速度快，每小时血清蛋白电泳检测速度不少于100人份；

8.	尿液及脑脊液蛋白电泳不需浓缩，可以直接检测；

9.	设备安装调试时须提供必须包含10个项目装机试剂；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。