连云港市第一人民医院

超高分辨率显微镜系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院超高分辨率显微镜系统采购，卖方负责将超高分辨率显微镜系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1．显微镜配置

1.1全电动倒置显微镜，观察方法：明场、微分干涉、荧光，电动荧光滤色镜转换。

1.2含DAPI、FITC、TRITC激发滤色镜。

1.3 长寿命外置式荧光光源，寿命2000小时以上，配置电动光闸，可由软件控制。

1.4电动载物台：步进≤0.1um, 重复精度≤0.5um，移动速度可调，带手控遥控器；并具有定位记忆功能，载物台表面经久耐用；

1.5压电陶瓷载物台：Z轴步进0.2nm，行程100μm。

1.6电动物镜控制系统：六功位电动物镜转换器。

1.7物镜：共聚焦专用平场复消色差物镜：

10X  N.A. ≥0.45, W.D. ≥4.0 mm

20X  N.A. ≥ 0.75, W.D. ≥1.00mm

40X  N.A. ≥0.95, W.D. ≥ 0.21 mm

100X  N.A. ≥1.49, WD. ≥ 0.14mm

1.8具有Z轴防漂移功能。

1.9目镜：10X/22mm目镜，双目屈光度均独立可调。

1.10微分干涉（DIC）附件。对应不同NA物镜有相应的DIC模块。

2.共聚焦配置

2.1至少拥有4个独立荧光探测通道；一个DIC透射光检测通道。

2.2扫描系统: 独立式扫描镜。扫描速度≥10帧/秒（512×512），≥130帧/秒（512×32）

2.3针孔规格：可变6边形针孔；连续可调

3．超高分辨配置

3.1成像分辨率：可同时达到XY轴分辨率20nm以内，Z轴分辨率50nm以内；

3.2超分辨采集速度：≥500Hz。

3.3多色成像：可进行3色或以上超分辨多色成像。

4．激光光源配置

4.1免校正一体化封闭式激光台，覆盖可见光波长范围的激光器，各激光器单独分立，波长从405 nm至647 nm。至少配备4根固体激光器：405nm，488nm，561nm，647nm。

4.2激光整合器:系统控制各个激光的超快强度调制和快速激光开关控制；强度调节0.1%-100%；0.1%精度步进调节；全部光源系统由计算机控制。激光强度回馈电路实时监视激发激光的强度变化，动态调节激光。

5．软件配置

5.1程序执行效率高，快，稳定。整个系统程序，包括控制，检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便。

5.2 控制软件可对整个显微镜系统包括扫描系统进行智能化全自动控制，并且操作方便。

5.3具有预扫描功能，可以快速设定扫描参数。

5.4能进行三维重组分析、拼大图和时间扫描分析。

5.5可进行复杂时间序列Timelapse等6维以上实验功能。

5.6具有可编程功能，复杂扫描程序的预先编程，执行过程中的互动调整。

5.7可标记出ROI进行特定区域荧光信号变化的跟踪，可实现动态ROI功能。

5.8图像拍摄时的设定参数和图像文件都可以保存。并且图像的拍摄条件可以再次调用。

5.9专用分析软件：

5.10实时超分辨图像获取；

5.10.1实时显示定位点；自动校正xy漂移，重建超分辨率图像；

5.10.2去除串色（crosstalk）；

5.10.3实现3色超分辨的观察；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。