连云港市第一人民医院

蛋白质电泳套装技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院蛋白质电泳套装采购，卖方负责将蛋白质电泳套装运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1.凝胶数：1-4

2.玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm）

3.凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm）

4.典型上层缓冲液体积：120ml

5.典型下层缓冲液体积：180ml

6.典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。