## Sheet1
16排CT参数
序号 | 项目 | 技术规格
货物名称 | 多层螺旋CT壹套 | 探测器排数：24排
扫描成像：32层/360°
投标产品须提供高清低剂量迭代功能（飞利浦：星光平台iDose4，GE：ASiR，西门子：IRIS）
一. | 机型和平台
1 | 机型 | 必须是2012年以后首次CFDA注册最新机型
二. | 主要参数
1 | 机架系统
1.1 | 旋转方式 | 螺旋
1.2 | 孔径 | ≥70cm
1.3 | 机架倾角 | ≥±30度
1.4 | 滑环类型 | 低压滑环
2 | 探测器
2.1 | 探测器类型 | 固体稀土陶瓷探测器
2.2 | 探测器排列 | ≥24排
2.3 | 每排探测器物理个数 | ≥600个
2.4 | 探测器宽度 | ≥19mm
2.5 | 探测器最小层厚 | ≤0.75mm
3 | 扫描床系统
3.1 | 床水平移动范围 | ≥1300mm
3.2 | 床最大水平移动速度 | ≥100mm/s
4 | 高压系统
4.1 | 高压发生器功率 | ≥50KW
4.2 | 球管最小输出电流 | ≤30mA
4.3 | 球管最大输出电流 | ≥345mA
5 | 球管
★5.1 | 球管热容量(100%效率) | ≥5MHU
5.2 | 阳极最大散热率 | ≥800KHU/min
5.3 | 最大单次连续螺旋扫描时间 | ≥100秒
6 | 主操作台
6.1 | 主计算机操作系统 | Linux或Windows
6.2 | 内存 | ≥8GB
6.3 | 硬盘容量 | ≥1024GB
6.4 | 图像存储量 | ≥250000幅无压缩图像（512×512）
6.5 | 同步处理功能 | 具有
6.6 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 具有
6.7 | 同步摄片 | 具有
6.8 | 高分辨率显示器 | ≥19英寸LCD（1024× 1280），2台
6.9 | 显示器要求逐行扫描 | 扫描线≥1024
帧频≥70帧
7 | 扫描参数
7.1 | 扫描时间 | ≤0.6s/360度
7.2 | 图像采集 | 16层/360度
7.3 | 扫描速度可选范围 | ≥6种 （提供具体扫描速度值）
7.4 | 最大扫描视野FOV | 50cm
7.5 | 定位像长度 | ≥100cm
7.6 | 定位像方向 | 后前，前后，左右侧位，任意角度
7.7 | 空间分辨率 | ≥15LP/cm (0%MTF)
7.8 | 密度分辨率 | ≤5mm@0.3%
7.9 | 图像重建速度 | ≥16幅/秒(任意层厚，512×512矩阵)
7.1 | 扫描程序存储 | ≥3000组
8 | 临床应用软件
8.1 | MPR | 有
8.2 | MPVR | 有
8.3 | 3D软件包 | 有
8.4 | 最大密度投影MIP | 有
8.5 | 最小密度投影MinIP | 有
8.6 | 三维容积显示 | 有
(Volume Rendering)
8.7 | 三维血管CTA | 有
8.8 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可同时显示管腔器官的内部、腔壁和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行)
8.9 | CT电影 | 有
8.1 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成
8.11 | 螺旋扫描降噪软件 | 有
8.12 | 肺纹理增强软件 | 有
8.13 | 运动伪影校正软件 | 有
8.14 | 条状伪影消除软件 | 有
8.15 | 后颅窝伪影校正软件 | 有
8.16 | 焦点自动跟踪功能 | 球管准直器可自动跟踪焦点轨迹
8.17 | 呼吸控制图形提示 | 具备
8.18 | 呼吸控制语音提示 | 具备
8.19 | 低剂量扫描功能 | 有
8.2 | Dicom3.0 数字接口 | 具备
★9 | 高级独立影像后处理工作站 | 要求厂家必须提供原厂后处理工作站，GE提供AW4.6工作站，西门子提供Syngo.Via工作站，飞利浦提供Intellispace工作站
9.1 | 工作站主频 | ≥4×2.8 GHz
9.2 | 工作站内存 | ≥6GB
9.3 | 工作站硬盘容量 | ≥500GB
9.4 | 图像存储量 | ≥500000幅图像（512×512）
10 | 原厂售后服务
★10.1 | 整机原厂保修：2年
10.2 | 远程维修诊断系统 | 提供远程维修中心的详细地址
10.3 | 保修期内的开机率 | 投标方保证开机率
90％（按一年365天计算）

## Sheet2
序号 | 项目 | 技术规格
货物名称 | 多层螺旋CT壹套 | 探测器排数：24排
扫描成像：16层/360°
投标产品须提供高清低剂量迭代功能（飞利浦：星光平台iDose4，GE：ASiR，西门子：SAFIRE）
一. | 机型和平台
1 | 机型 | 必须是2012年以后首次CFDA注册最新机型
二. | 主要参数
1 | 机架系统
1.1 | 旋转方式 | 螺旋
1.2 | 孔径 | ≥70cm
1.3 | 机架倾角 | ≥±30度
1.4 | 滑环类型 | 低压滑环
2 | 探测器
2.1 | 探测器类型 | 固体稀土陶瓷探测器
2.2 | 探测器排列 | ≥24排
2.3 | 每排探测器物理个数 | ≥600个
2.4 | 探测器宽度 | ≥19mm
2.5 | 探测器最小层厚 | ≤0.75mm
3 | 扫描床系统
3.1 | 床水平移动范围 | ≥1300mm
3.2 | 床最大水平移动速度 | ≥100mm/s
4 | 高压系统
4.1 | 高压发生器功率 | ≥50KW
4.2 | 球管最小输出电流 | ≤30mA
4.3 | 球管最大输出电流 | ≥345mA
5 | 球管
★5.1 | 球管热容量(100%效率) | ≥5MHU
5.2 | 阳极最大散热率 | ≥800KHU/min
5.3 | 最大单次连续螺旋扫描时间 | ≥100秒
6 | 主操作台
6.1 | 主计算机操作系统 | Linux或Windows
6.2 | 内存 | ≥8GB
6.3 | 硬盘容量 | ≥1024GB
6.4 | 图像存储量 | ≥250000幅无压缩图像（512×512）
6.5 | 同步处理功能 | 具有
6.6 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 具有
6.7 | 同步摄片 | 具有
6.8 | 高分辨率显示器 | ≥19英寸LCD（1024× 1280），2台
6.9 | 显示器要求逐行扫描 | 扫描线≥1024
帧频≥70帧
7 | 扫描参数
7.1 | 扫描时间 | ≤0.6s/360度
7.2 | 图像采集 | 16层/360度
7.3 | 扫描速度可选范围 | ≥6种 （提供具体扫描速度值）
7.4 | 最大扫描视野FOV | 50cm
7.5 | 定位像长度 | ≥100cm
7.6 | 定位像方向 | 后前，前后，左右侧位，任意角度
7.7 | 空间分辨率 | ≥15LP/cm (0%MTF)
7.8 | 密度分辨率 | ≤5mm@0.3%
7.9 | 图像重建速度 | ≥16幅/秒(任意层厚，512×512矩阵)
7.1 | 扫描程序存储 | ≥3000组
8 | 临床应用软件
8.1 | MPR | 有
8.2 | MPVR | 有
8.3 | 3D软件包 | 有
8.4 | 最大密度投影MIP | 有
8.5 | 最小密度投影MinIP | 有
8.6 | 三维容积显示 | 有
(Volume Rendering)
8.7 | 三维血管CTA | 有
8.8 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可同时显示管腔器官的内部、腔壁和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行)
8.9 | CT电影 | 有
8.1 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成
8.11 | 螺旋扫描降噪软件 | 有
8.12 | 肺纹理增强软件 | 有
8.13 | 运动伪影校正软件 | 有
8.14 | 条状伪影消除软件 | 有
8.15 | 后颅窝伪影校正软件 | 有
8.16 | 焦点自动跟踪功能 | 球管准直器可自动跟踪焦点轨迹
8.17 | 呼吸控制图形提示 | 具备
8.18 | 呼吸控制语音提示 | 具备
8.19 | 低剂量扫描功能 | 有
8.2 | Dicom3.0 数字接口 | 具备
★9 | 高级独立影像后处理工作站 | 要求厂家必须提供原厂后处理工作站，GE提供AW4.6工作站，西门子提供Syngo.Via工作站，飞利浦提供Intellispace工作站
9.1 | 工作站主频 | ≥4×2.8 GHz
9.2 | 工作站内存 | ≥6GB
9.3 | 工作站硬盘容量 | ≥500GB
9.4 | 图像存储量 | ≥500000幅图像（512×512）
10 | 原厂售后服务
★10.1 | 整机原厂保修：2年
10.2 | 远程维修诊断系统 | 提供远程维修中心的详细地址
10.3 | 保修期内的开机率 | 投标方保证开机率
90％（按一年365天计算）