## Sheet1
1.5T MR 参数要求
1 | 总体要求
★1.1 | 投报机型为各公司成熟1.5T机型且必须已具备且提供 CFDA 证书和FDA证书或CE证书。GE提供光纤数字化或更高平台，西门子必须提供Tim或更高平台，PHILIPS必须提供FlexStream或更高平台。
2 | 磁体系统
2.1 | 磁体类型：超导磁体
2.2 | 磁场均匀度：厂家自报（注明测试方式），
★2.3 | 液氦消耗量（正常使用条件下）：≤0.01L/h
2.4 | 磁体长度：≥146cm
2.5 | 磁体总重量(含液氦，梯度，病床，外壳等) ≥2900kg
3 | 梯度系统
★3.1 | 最大单轴梯度场强：≥ 30mT/m
3.2 | 最大梯度切换率≥120 T/m/s
3.3 | 最短爬升时间≤0.275ms
4 | 射频系统
4.1 | 射频类型：全数字实时控制系统,固态前放
4.2 | 射频发射功率：≤18 kW
4.3 | 独立接收通道数：≥16个
5 | 射频接收线圈(下面的线圈至少1个16通道)
5.1 | 多通道头颈部联合相控阵线圈或两个独立线圈或头颈部联合矩阵线圈
5.2 | 多通道腹部相控阵线圈或腹部矩阵线圈
5.3 | 多通道脊柱相控阵线圈或脊柱矩阵线圈
5.4 | 多通道柔性大关节相控阵线圈或柔性大关节矩阵线圈
5.5 | 多通道柔性小关节相控阵线圈或柔性小关节矩阵线圈
5.6 | 多通道乳腺专用线圈或乳腺矩阵线圈
5.7 | 多线圈（两个以上）组合成像技术
6 | 计算机系统
6.1 | 主计算机CPU主频大小：≥2.5GHz
7 | 主机高级后处理功能（必须配备一体化工作站式主机，即主机能完成所有下述功能）
7.1 | 3D后处理：具备
8 | 扫描参数
8.1 | 最小二维层厚：≤0.5mm
8.2 | 最小三维层厚：≤0.1mm
8.3 | 最大扫描视野≥48cm
9 | 高级应用软件包或组件
9.1 | 体部高级成像软件包或组件：具备
9.2 | 肝脏动态增强：具备，3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE
9.3 | 类PET成像软件：具备
9.4 | 同相位/去相位水脂分离技术：具备，FLASH In-phase/opposed-phase 或3D Dual Echo
9.5 | 呼吸导航技术：具备
9.6 | 磁共振水成像（胰胆管造影，尿路造影，椎管造影等）：具备
9.7 | 神经高级成像软件包或组件：具备
9.8 | 高分辨率内耳三维成像：具备，Restore或FIESTA-C
9.9 | 高分辨率颈髓成像：具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE
9.10 | 全脊柱成像：具备
9.11 | 全中枢神经系统成像：具备，使用一体化线圈或专用线圈
9.12 | 肿瘤高级成像软件包或组件：具备
9.13 | 实时弥散技术：具备，Inline diffusion或BrainStat
9.14 | ADC , ADC-map：具备
9.15 | 体部脏器弥散：具备
9.16 | 乳腺高级成像软件包或组件：具备
9.17 | 并行采集兼容：具备
9.18 | 硅特异性成像：具备
9.19 | 双侧乳腺同时快速成像：具备, Syngo VIEWS 或VIBRANT-XV或BLISS
9.20 | 血管高级成像软件包或组件：具备
10 | 并行采集技术
10.1 | 基于图像算法：具备，mSENSE或ASSET或SENSE
10.2 | 基于k-空间算法：具备，GRAPPA或GEM/ARC
10.3 | 并行采集加速因子：≥4
10.4 | 适用于所有线圈：具备
10.5 | 适用于所有扫描序列：具备
10.6 | 自动校准技术：具备
10.7 | 并行采集因子施加方向：X, Y, Z轴三方向
11 | 伪影校正技术
11.1 | 流体补偿，呼吸补偿：具备
11.2 | 卷积伪影去除：具备
11.3 | 前瞻性运动伪影校正：具备
11.4 | 螺旋浆伪影校正技术（各部位，各方位均可应用）：提供Blade或Propeller软件或MultiVane软件
12 | 售后服务
12.1 | 设备停产后的备件供应：保证十年
★12.2 | 设备原厂免费保修期：≥2年
12.3 | 保修期内的开机率≥95%
12.4 | 全面负责MR的安装和调试
12.5 | 原厂原装进口工作站一套