数字乳腺机设备技术要求

| 序号 | 技术参数 | 商谈要求 |
| --- | --- | --- |
| 一． | 设备型号及其用途： | 全数字化平板乳腺X线摄影、早期妇女乳腺疾病普查, 乳腺疾病诊断、乳腺穿刺活检等。 |
| 1.1 | 整机原装进口 | 符合 |
| 二． | 资格标准： |  |
| 2.1 | 该设备获得SFDA认证，取得中国国家CCC认证 | 具备 |
| 2.2 | 该设备获得CE或FDA认证 | 具备 |
| 2.3 | 为该公司可提供的最新机型 | 符合 |
| 三． | 高压发生器 |  |
| 3.1 | 发生器类型 | 高频逆变式 |
| 3.2 | 功率 | ≥3KW |
| 3.3 | 最小曝光电压 | ≤23Kv |
| 3.4 | 最小mAs | ≤2mAs |
| 3.5 | 最大mAs | ≥600 mAs |
| 四． | X线球管 |  |
| 4.1 | 球管与投标厂商为同一品牌 | 具备 |
| 4.2 | 阳极材料 | 钼钨或钼铑双靶 |
| 4.3 | 球管焦点 | 小焦点0.1mm，大焦点0.3mm |
| 4.4 | 阳极转速 | ≥8000rpm/min |
| 4.5 | 球管热容量 | ≥2000KHu |
| 4.6 | 阳极热容量：≥160KHU | 具备 |
| 4.7 | 滤过材料 | ≥2种（列出材料名称） |
| 4.8 | 准直器： | 自动照射野跟踪 |
| 4.9 | 最大mA | ≥110mA |
| 五． | 立式摄影系统 |  |
| 5.1 | 机架结构 | 开放式C型臂设计（非圆型臂） |
| 5.2 | 摄影平台调节高低 | ≥80cm |
| 5.3 | 摄影臂旋转角度 | ≥310º |
| 5.4 | 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 | 具备 |
| 5.5 | SID | ≥65cm |
| 5.6 | 附件：两对可控制压迫板及摄影臂运动的脚踏板 | 具备 |
| 5.7 | 机架两边具有升降、旋转电动控制按钮 | 具备 |
| 5.8 | 数码显示屏可显示角度、厚度、压力和病人姓名 | 具备 |
| 六 | 平板探测器 |  |
| 6.1 | 探测器材料 | 非晶硒平板探测器 |
| 6.2 | DQE at 1 lp/mm | ≥50% |
| 6.3 | 探测器有效成像野 | ≥24X30cm |
| 6.4 | 平板有效像素 | ≥900万 |
| 6.5 | 平板像素大小 | ≤100 μm |
| 6.6 | 空间分辨率 | ≥5lp/mm |
| 6.7 | 平板冷却方式 | 风冷却/自然冷却 |
| 6.8 | AEC探测：能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺探测区域进行投照剂量的探测 | 具备 |
| 七． | 压迫系统 |  |
| 7.1 | 压迫方式 | 手动和电动 |
| 7.2 | 曝光后自动解压 | 具备 |
| 7.3 | 智能压迫，无须人为设置，根据乳腺情况选择适宜压迫点自动停止 | 具备 |
| 7.4 | 压迫板 | ≥2个,标准: 18x24 cm, 24x30 cm各一 |
| 7.5 | 压迫器塑料板单独拆卸/更换 | 具备 |
| 八． | 滤线栅 |  |
| 8.1 | 滤线栅栅比 | ≥5:1 |
| 8.2 | 滤线栅栅密度 | ≥30 lp/cm |
| 九． | 图像采集工作站 |  |
| 9.1 | 曝光参数设置与图像采集一体式操作界面 | 具备 |
| 9.2 | CPU | 双核CPU=2.66GHz |
| 9.3 | 硬盘 | ≥140GB |
| 9.4 | 内存 | ≥2GB |
| 9.5 | 可存储图像容量 | ≥20000幅 |
| 9.6 | 操作系统 | Windows或Unix |
| 9.7 | 监视器尺寸 | ≥19英寸 |
| 9.8 | 图像灰度 | ≥14 Bit |
| 9.9 | 病人数据可手动输入，也可通过DICOM Worklist从HIS/RIS中直接获取 | 具备 |
| 9.10 | 诊断图像显示时间 | ≤20秒 |
| 9.11 | 一键成像功能，直接点击曝光按钮获取图像，无需选择摆位体位 | 具备 |
| 9.12 | 可在采集工作站上同时浏览CT/MR/US等设备图像 | 具备 |
| 9.13 | 检查过程中可随时自由插入或添加新的投照位 | 具备 |
| 9.14 | 可通过软件界面设置最大安全压力值 | 具备 |
| 9.15 | 可自由预设多个不同检查流程满足各种临床应用（如筛查、诊断、活检、单侧摄影等） | 具备 |
| 9.16 | 具有多种过滤条件对数据库病人资料进行过滤选择 | 具备 |
| 9.17 | 专用于女性乳腺图像的处理程序 | 具备 |
| 9.18 | 专用于带假体图像的处理方式 | 具备 |
| 9.19 | 多等级对比度/亮度图像处理 | 具备 |
| 9.20 | 图像输出接口 | DICOM 3.0通用数字接口 |
| 9.21 | 可进行光盘刻录 | 具备 |
| 9.22 | 根据乳腺厚度分级预设曝光参数 | 可以 最精细为10mm/级 |
| 十. | 诊断报告工作站 |  |
| 10.1 | 2台显示器，要求分辨率 | ≥2K X 2.5K |
| 10.2 | 硬盘 | ≥500GB |
| 10.3 | 内存 | ≥2G |
| 10.4 | 乳腺影像浏览处理多功能操作键盘 | 具备 |
| 10.5 | 可进行光盘刻录 | 具备 |
| 10.6 | 图像全像放大、局部放大、全屏显示功能 | 具备 |
| 10.7 | 图像边缘增强、边缘平缓处理 | 具备 |
| 10.8 | 图像垂直翻转、水平翻转、90度旋转，任意角度旋转功能 | 具备 |
| 10.9 | 图片输出格式：BMP/JEPG/GIF/TIF | 具备 |
| 10.10 | 图像测量标注功能：尺寸校正、长度测量、间隙测量、角度测量、无定点角度测量、面积测量、高度差测量、宽度差测量、任意差距测量； 标注箭头、直线、折线、矩形框、圆角框、文字 | 具备 |
| 10.11 | 标准DICOM SCP功能，可以通过网络获取CT/MR主机的标准DICOM图像，可同时接受其他设备标准DICOM图像 | 具备 |
| 10.12 | PACS图像调阅 | 具备 |
| 10.13 | 图像输入及输出标准 | DICOM |
| 10.14 | 远程维修及升级：可通过电话提供远程在线维修、软件升级 | 具备 |
| 十一. | 平板三维立体活检系统 |  |
| 11.1 | 提供基于平板技术上的一体化三维立体介入活检系统：不接受CCD模式 | 具备 |
| 11.2 | 平板诊断和平板三维介入活检在同一个采集工作站上完成，无需其他额外工作站即可完成活检图像的采集、传输和处理； | 具备 |
| 11.3 | 遥控球管旋转：快速完成正负角度两次曝光，立体定位图像的采集一次按键即可完成 | 具备 |
| 11.4 | 介入活检方式 | 垂直和平行压迫板方向均可穿刺病灶 |
| 11.5 | 介入活检定位精度 | ≤+/-1mm |
| 11.6 | 活检针进针精确度 | ≤0.1mm |
| 11.7 | 数字显示进针位置 | 具备 |
| 11.8 | 针架自动移动至靶点位置（非手动移动） | 具备 |
| 11.9 | 目标点X、Y、Z轴位置计算机自动计算 | 具备 |
| 11.10 | 可进行介入活检前后的图像比照显示，查看病灶位置是否穿刺精确 | 具备 |
| 11.11 | 立体定位模式下可用压迫方式(手动压迫/电动压迫/自动压迫) | 具备 |
| 11.12 | 单次可选靶点数 | ≥8个 |
| 11.13 | 数字化局部活检尺寸（压迫板窗口） | ≥ 52×42mm |
| 11.14 | 垂直位活检尺寸 | ≥50×40×100mm |
| 11.15 | 水平位活检尺寸 | ≥50×40×50mm |
| 11.16 | 活检分辨率 | ≥5.5lp/mm |
| 11.17 | 安全性能：防止在活检过程中乳房的细微移位，防止针与底板的碰触，防止持针架与任何其它部件的碰触 | 具备 |
| 11.18 | 右键局部放大镜功能 | 具备 |

评审原则

任何一项不符，评审价上浮1％，最高不能超过5项，累计5个小项（含5项）以上不满足将导致作废。