连云港市第一人民医院

病理通风柜技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院病理通风柜采购，卖方负责将病理通风柜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备数量：13台

* 通风柜外壳整体采用 1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

- 内胆及导流板采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路。

*  台面采用1mm厚SUS304不锈钢拉丝板折边成型，带水槽的水槽和台面制作成一整体，耐腐蚀、抗冲击、易清冼。

- 控制开关采用12V液晶开关，集中控制整个电路系统

- 上柜体带上下移门移动，铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节高度 。

- 三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1500m3/h左右，且噪声小。

- 低噪音静音排风机组1900CMH （消声处理），噪音≤50分贝。

- 龙头采用台雄SAN-1102型，采用高标号加厚铜质材料和先进的红冲、烤漆加工工艺，外观高雅、经久耐用， 不会出现渗水、断裂现象；

*  安放染色机等设备的通风柜下柜带可以移动钢架（上柜不动），带万向轮便与设备维修

*   染色机通风柜：2500*1100*2350  1台

手染通风柜：1500*850*2350     3台

包埋通风柜：1500*950*2350     2台

脱水机通风柜：1200*1100*2350  3台

封片通风柜：1500*850*2350     3台

快蜡通风柜：1800*1000*2350  各1台

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。