连云港市第一人民医院

ICU电动病床技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院ICU电动病床采购，卖方负责将ICU电动病床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

技术参数：

- 床体尺寸(最外缘)：

长度≥2200mm    宽度≥ 1060mm. （护栏拉起）

长度≥2200mm    宽度≥ 930mm.  （护栏放下内缩）

2. 床面尺寸：长度≥1925mm. 宽度≥ 900mm.

3. 升降功能：

（1）整床高低升降―高度范围 440-800mm.

（2）背部升降―升降角度0-75度 ± 2度

（3）腿部升降―升降角度0-40度 ± 2度

（4）床台正反倾斜―倾斜角度±12度，于任意高度、角度，床台降到最低点时，均能执行电动倾斜功能。

（5）具备背腿连动功能，预防褥疮发生，方便医护人员进行患者照护。

4. 升降控制组：

（1）电源：交流电230V/50Hz。输出电压：DC24V。

（2）电机马达：采用原装进口医用马达，床台、背部、腿部升降、倾斜电动马达共四组，通过国际医疗级安规认证。安全、恒速、静音、无静电，符合IP66防水防尘保护等级，可正常使用7000次。

（3）马达控制器：采用原装进口马达控制器，具有电子超载保护装置，同时可控制四支马达的驱动。

（4）护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器四组，安装于左右护栏内侧。清晰的床台、背部、腿部及头脚连动升降图形薄膜式按钮，操作方便。

① 三组锁定按钮可分别锁定床台、背部、腿部升降功能，提高操作安全性。

② 五组薄膜式按钮可分别操作床台升降、背部升降、腿部升降、坐姿调整(Auto-Settee)、床台正反倾斜功能。

（5）蓄电池组：采用原装进口蓄电池系统，设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力。

（6）具备坐姿调整功能，有效防止背部床板升降时，病人向下的滑动。

（7）单键式座椅床姿功能（心脏椅位）：单键操作即可实现座椅姿势，提高病患舒适度。

（8）单键式整床放平功能（检查体位）：单键操操作即可整床放平，不需进行多个操作，一步到位，方便病患的检查及诊断作业。

5. 床板：

（1）采优质ABS塑钢材质一体注塑成型制作，承重性高，耐腐蚀，抗酸碱，永不生锈。

（2）四片床板可拆卸，容易清洗、消毒，且床板平整易擦拭。

（3）床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等八个束缚带固定孔，表面平整、无毛边不伤手。

（4）床面四角具床垫止滑垫，防止床垫左右滑动。

6. 护栏：

（1）四片分体式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性。

（2）内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落之危险。

（3）两护栏拉上之间距离小于60mm，防止病患滑落之危险。

（4）护栏装设安全操作把手且具安全操作方向标示，防止护栏推入床体底部时夹手。

（5）护栏上缘距床板面距离≥320mm

7. 床头尾板：

（1）采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，表面平顺易清洁。

（2）采夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度。

8. 防撞护角：

（1）采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作。

（2）床体四角具防撞护角，外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

9. 脚轮：

（1） 采用5英吋(125mm) 原装进口高性能医用双面脚轮，双轮设计避免毛发卷入，且易推、耐蚀、耐磨、静音。

（2）采中控刹车系统操作，床尾端设有刹车踩踏杆，方便医护人员灵活推送。

10. 床体：

（1）整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固、平稳。

（2）整体床架采先进的粉体烤漆涂装技术，涂抹厚、抗酸碱、耐腐蚀，耐褪色。

（3）床体两侧各装设三个污物袋挂钩，圆钢条制。

（4） 床体四角及床两侧具输液架插座共六个。床台下设有不锈钢输液架收藏管。

11. 安全载重：230kg。

12. 标准医用床垫：1片/床。

（1）尺寸：配合床体尺寸，厚度120mm ± 10mm。

（2）床套材质：防水、透气、阻燃。（尼龙材质）

（3）泡棉材质：抗菌、难燃高密度泡棉。（聚氨酯PU材质）

13. 输液架：1支/床，可伸缩两节式，收纳方便，采用不锈钢材制作，伸缩杆为实心不锈钢。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。