连云港市第一人民医院

全高清腹腔镜系统招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院全高清腹腔镜系统采购。卖方应将全高清腹腔镜系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 全高清腹腔镜系统             本次采购数量：一套

其中①图像处理装置                      数量：1套

②氙灯光源                          数量：1台

③全高清医用监视器                  数量：1台

④全高清摄像头                      数量：1根

⑤纤维导光束                        数量：1台

⑥台车                              数量：1台

⑦电子气腹机                        数量：1台

⑧30°斜视镜                        数量：1根

主要参数如下：

①图像处理装置   数量：1套

1. 逐行扫描，分辨率1920*1080P，16：9图像高清输出;

2．置集成图文刻录模块，实现手术图片的实施抓取及手术的视频录制，并且支持U盘移动硬盘即插即用，方便数据存储，可直接用于教学功能，网络远程会诊功能。或配备同品牌图文影像刻录系统。

3．提供2个HD-DVI高清输出接口、DV 、BNC、S-Video、RGB、模拟信号等标准的图像输出接口，所有图像都为高清输出。

4. 图像自动增益功能；

5. 集成集总控制功能，可对光源等设备实现及时遥控控制；

6. 主机可同时兼容该品牌的软镜系统；

7. 符合CFⅠ类电气安全认证，最高级别，保证病人安全。

②氙灯光源   数量：1套

1. 灯泡功率, 300W

2. 色温, 6000K，与自然光保持一致，保证色彩真实性

3. 灯泡使用寿命≥500小时

4. 亮度调节方式, 电子无极调节，SCB集总控制；

5. 内置红外线过滤器；

6. 防电击保护类别：I级

7. 防爆保护级别：应远离可燃气体

③全高清医用监视器   数量：1台

1. 尺寸≥26英寸

2. 像素：1920*1080逐行扫描

3. 信号输入方式, HD-DVI、DV 、BNC、S-Video、RGB、模拟信号等多规格标准的图像输入输出接口

4. 监视器品牌与摄像主机同品牌,保证监视器的稳定性和优秀的色彩还原度；

④全高清摄像头    数量：1根

1. 高清数字化三晶片摄像头，全数字化视频传输模式，分辨率1080P，一体化设计，集成两倍光学齐焦变焦

2. 自动曝光功能分手动和自动两种模式

3. 按键操控，外形符合人体工程学，能满足手术医院的各种操作习惯

4. 纤维镜化处理

5. CCD晶片像素数≥600万

6. CCD晶片像素数≥600万

7. 符合CFⅠ类电气安全认证，最高级别，保证病人安全

⑤纤维导光束   数量：1根

纤维导光束，大小 ≥4.8 mm，长度≥250 cm，耐热

⑥台车     数量：1台

主机生产厂家配套仪器台车

⑦电子气腹机  数量：1台

1. 清晰并排显示设定值和实际值，方便监测充气过程

2. 触键用于准确预选定值

3. 在患者超压时，引发视觉和听觉警报

4. 全自动，电子控制再次充气（如转换器械造成气体流失时）

5. 连续监测腹内压力，超压时可立即减压

6. ≥20L/ min气流量

⑧30°斜视镜  数量：1根

广角，直径 10 mm，长度 31 cm，可高温高压消毒。集成光纤传输

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务，终身免费开放维修密码。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训；若未提供培训，相关费用将在设备款中扣除。

3.5开机率≥98%,仪器故障要求6小时内响应，12小时内到达，24小时内解决。