连云港市第一人民医院

高频电刀招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院高频电刀采购。卖方应将高频电刀运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1. 具有I类CF型防除颤应用部分（单极和双极）

2．适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。

3．具有单极纯切以及其他多种混切模式、同时具有单极凝和双极凝等工作模式。

4．输出功率：(额定负载≥300Ω)

单极电切：≥250W

单极混切一：≥150W

单极混切二：≥120W

单极混切三：≥100W

单极电凝：≥120W

双极电凝：≥50W

5．采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

6.可以与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜等相连。为其提供电切、电凝的来源。

7.高频漏电流:≤150mA

8.保护：具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

9.采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

10. 允许连续使用，允许长时间开路和短路。

11.  可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

12.  安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4-1999医用电气设备高频手术设备专用安全要求》。三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务，终身免费开放维修密码。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训；若未提供培训，相关费用将在设备款中扣除。

3.5开机率≥98%,仪器故障要求6小时内响应，12小时内到达，24小时内解决。

四、其他要求

1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

2、交货时提供海关报关单及商检证书。

3、提供所投型号产品的真实用户。

4.所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能

5. 免费配套工作站，能与在用所有超声组成网络

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！