连云港市第一人民医院

呼吸机技术（高中低档）参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院呼吸机采购，卖方负责将呼吸机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、适用病人类型：成人、儿童；

2、模式：A/C、SIMV、CPAP，PSV、NIV等多种有创、无创呼吸模式，能够满足临床治疗需求；

3、具备压缩空气接口（可外接压缩空气）、氧气接口；

4、基本参数要求：

潮气量：25－2500 ml；

呼吸频率：1－100次/分；

峰流速：3－150L/min；

吸气压力：5－90cmH2O；

触发方式：压力触发、流量触发；

压力触发灵敏度：低于PEEP 0.1－20cmH2O；

流量触发灵敏度：0.5－20 L/min；

氧浓度：21－100 %；

PEEP：0－45cmH2O；

5、ICU呼吸机要求，除满足以上参数外还需满足：

5.1 高档1台：原装进口、具备代谢检测功能；

5.2 中档4台：原装进口最新机型，若为外置压缩机式呼吸机，则其中一台需配置外置压缩机；

5.3 低档4台：国产或进口，若为外置压缩机式呼吸机，则其中一台需配置外置压缩机；

6. 呼吸机是强检计量设备，卖家需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。