连云港市第一人民医院

心电图机技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院心电图机采购，卖方负责将心电图机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

2.1导联选择：标准十二导联同步采集

2.2输入阻抗：≥10 MΩ

2.3频率响应：0.05-150Hz

2.4时间常数：≥3.2秒

2.5灵敏度选择：5、10、20mm/mv

2.6屏幕尺寸：≥5英寸 ，触摸屏

2.7记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s

2.8显示波形：同步连续12道心电波形

2.9记录方式：热敏记录

2.10记录模式：自动、手动

2.11记录通道：3、3＋1、6、12

2.12记录纸大小：折叠型，长210 mm宽140 mm

2.13自动功能：自动导联转换，自动增益

2.14交流、直流两用，有充电电池。

2.15安全性：具有CF级别除颤保护

2.16分析功能：有自动分析功能

2.17检测性能：硬件上，采用多处理器的方法，实现十二导心电信号同步采集，以及采集和波形显示的并行操作。软件上，分析心电信号的各种不同参数和形态。

2.18心电图机是强检计量设备，卖家需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。