连云港市第一人民医院

音频电疗机招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院音频电疗机采购。卖方要把音频电疗机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 音频电疗机 本次采购数量：3台

配置及技术规格：

主要技术参数：

1、工作频率：每路输出电流频率分1kHz、2kHz、4kHz三档，频率允差±5%。

2、音频输出电流：

a) 输出电流为正弦波；

b) 每路输出电流强度在负载电阻为500Ω时，从0mA～80mA连续可调，步进1mA。最大输出电流的允差为：±15%。

3、直流输出电流：每路输出电流强度在负载电阻为500Ω时，从0mA～50mA连续可调，步进1mA。输出电流的允差为：±15%或±1mA 两者较大者。

4、两路之间固定差频：

1kHz档：16Hz±3Hz；

2kHz档：32Hz±3Hz；

4kHz档：64Hz±4Hz。

5、治疗时间：每组分10min 、20min、30min三档，允差±2%。

6、 连续工作时间：不少于4h。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20