转运呼吸机招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院转运呼吸机采购。卖方要把转运呼吸机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称：转运呼吸机，本次采购数量：1台

参数基本要求：

1.  适用病人范围：小儿、成人（体重＞5公斤）

2.  屏幕≥6英寸，中文彩色操作界面。

3.  通气模式：

有创：AC  CV  PC  SIMV(CV)+PS  SIMV(PC)+PS  CPAP

无创：S  T  S/T  AVAPS  PC

- 触发方式：流速触发*自动触发（Auto-Trak）

- 送气方式：方波或递减波

- 叹息功能

- 吸气末压力释放功能（Flex）

- 压力延迟上升功能

- 监测参数：气道压力、气道峰压、平均气道压、呼吸频率、吸呼比、峰值流量、吸气潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、漏气量；压力柱状图动态显示

- 内置后备电池，可供使用3小时

- 可预设二套呼吸模式，节省操作时间

- 报警、事件回顾功能

- 能够同时显示压力和流速呼吸波形

- 设置参数：

潮气量：   50－2000 ml

呼吸频率      0－60 bpm

SIMV频率     1－60 bpm

吸气时间      0.3－5.0 s

窒息时间      10－60s

窒息率        4－60 bpm

吸气压力      0－50 cmH2O

CPAP         0－20 cmH2O

PEEP          0－25 cmH2O

压力支持      0－30 cmH2O

流量触发      1－9 L/min

压力上升时间  0.1-0.6s

呼气灵敏度调节10－90 %

氧浓度        21－100 %

15.报警：电源、管道脱落、吸/呼压力、氧流量/压力、吸/呼潮气量、分钟通气量、呼吸频率等报警。

16.支架带万向轮,带刹车功能.

17.呼吸机是强检计量设备，卖家需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！