合 作 设 备 参 数 要 求

一、全自动血细胞分析仪

1、适用性参数：根据医院自身的能力需求和标本量本次定位为白细胞五分类及有C反应蛋白的机器，基本参数（CBC、白细胞五分类、CRP）。

2、仪器性能：批内和批间精密度、携带污染率、检测范围、线性、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合。

3、具有微量血样检测模式，具有自动穿刺样本管功能。

4、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

5、试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

6、有可溯源的、方便得到、完整的质控品和校准品，免费提供每半年一次的校准服务。

7、检测速度≥60个/h。

8、可以直接上传数据和图像结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

二、干式生化分析仪

1、检测项目：血液、体液样本的K、Na、Cl、Ca、P、Mg、CK、CKMB、AMON、CHE、GLU、AMYL、BUN、Cr、尿蛋白、肌钙蛋白、脑钠肽、降钙素原等基本检测项目。

2、检测速度≥400T/h。

3、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

4、有可溯源的、方便得到、完整的质控品和校准品，免费提供每年一次的校准服务。

5、直接上传数据和图像结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

6、试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

7、仪器性能：批内和批间精密度、携带污染率、检测范围、线性、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合。

8、具有多种样本杯检测模式，包括原始样本管检测使用功能。

三、尿液干化学分析仪

1、检测参数：尿试条至少具有十项检测模块项目，具有维生素C检测模块或具有抗维生素C成分的试条；基本参数（SG、LEU、URO、BLD、KET、NIT、BIL、GLU、pH、PRO）。

2、仪器性能：批内和批间精密度、检测范围、线性、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合。

3、具有多波长的检测模式；具有自动化、智能化的控制，自动化吸样、加样、上传结果。

4、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

5、试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

6、有可溯源的、方便得到、完整的质控品和校准品，免费提供每半年一次的校准服务。

7、检测速度≥120个/h。

8、直接上传数据结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

四、全自动尿液有形成分分析仪

1、检测参数：根据检测分法学本次定位为影像技术原理的机器，基本参数（RBC、WBC、EC、YEA、管型、精子、粘液丝、结晶）；红细胞位相形态学分析功能。

2、仪器性能：批内和批间精密度、携带污染率、检测范围、线性、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合，最小样本量2ml。

3、具有自动化、智能化的控制，自动化调节焦距、混匀、吸样、加样、拍照、计数、上传结果。

4、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

5、试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

6、有可溯源的、方便得到、完整的质控品和校准品，免费提供每半年一次的校准服务。

7、检测速度≥100个/h。

8、可以直接上传数据和图像结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

五、全自动粪便分析仪

1、自动化、智能化的控制，自动化稀释、混匀、集卵、吸样、加样、拍照、上传结果。

2、物理学检测项目：粪便常规、颜色、性状

3、化学检测项目：隐血试验、轮状病毒检测、幽门杆菌检测等

4、检测速度要求≥50T/h。

5、可以直接上传数据和图像结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

6、仪器性能：批内和批间精密度、携带污染率、检测范围、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合；具有防止堵孔功能，尽可以为一次性计数池。

7、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

8、图像清晰可以自动辨别红、白、上皮细胞，夏科雷登结晶、脂肪球、真菌孢子；具有明显提高寄生虫虫卵检测率；试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

9、免费提供每年一次的校准服务。

六、血气分析仪

1、检测参数：检测参数至少包含：pH、PCO2、PO2、SE、K、Na、GLU、LAC、实际碳酸氢盐、标准碳酸盐、氧饱和度。

2、仪器性能：批内和批间精密度、携带污染率、检测范围、线性、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合。

3、具有自动化、智能化的控制，自动校准、上传结果。

4、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

5、试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

6、有可溯源的、方便得到、完整的质控品和校准品，免费提供每年一次的校准服务。

7、检测速度≤5min/个。

8、可以直接上传数据和图像结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

七、全自动血凝分析仪

1、检测参数：检测参数至少包含：PT、INR、APTT、FIB、TT、D-二聚体、FDP，能够提供相应的检测曲线。

2、仪器性能：批内和批间精密度、携带污染率、检测范围、线性、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合。例如正常和异常的质控血浆或标本的变异系数，正常样本PT≤3.0%、APTT≤4.0%、FIB≤8.0%、TT≤10.0%；异常样本PT≤8.0%、APTT≤8.0%、FIB≤15.0%、TT≤15.0%。（异常样本指不小于仪器正常范围中位值两倍值）

3、具有多波长的检测模式；具有自动化、智能化的控制，自动化吸样、加样、超出检测线性样本自动稀释、上传结果。

4、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

5、检测试剂开瓶后可保存时间≥24h；试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

6、有可溯源的、方便得到、完整的质控品和校准品，免费提供每年一次的校准服务。

7、基本的凝血五项检测速度≥50个/h。

8、可以直接上传数据结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

八、全自动荧光免疫分析仪

1、检测参数：检测参数至少包含：肌钙蛋白、肌红蛋白、脑钠肽、降钙素原等基本检测项目。

2、仪器性能：批内和批间精密度、携带污染率、检测范围、线性、准确性等指标与现场安装后实际测定相符合。

3、具有自动化、智能化的控制，自动校准、上传结果。

4、售后服务：机器损坏后5小时能够到达现场修理，免费维保时间较长。

5、试剂、消耗品和零配件价格便宜，提供及时。

6、有可溯源的、方便得到、完整的质控品和校准品，免费提供每年一次的校准服务。

7、单独测定一项上机检测速度≤20min/项。

8、可以直接上传数据和图像结果至LIS系统，负责安装并连接LIS系统。

九、全自动抗酸染色仪

1、电压220Ｖ50ＨＺ

2、每次装片不小12张

3、每小时处理片数≥50张

4、每片染色液总量≤4ml

5、染色程序设置对用户开放