连云港市第一人民医院血浆融化仪招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院血浆融化仪采购。卖方应将气压喷液仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 血浆融化仪  本次采购数量：1台

1、技术参数要求：

- 融浆方式可选，可通过模拟血袋核心温度对融浆过程水箱温度进行数字化分析并自动保存，

- 数据可无线wifi传输，

- 实时显示温度时间变化曲线，仪

- 器故障时电子屏可显示报警故障部位及原因，

- 自动注水排水、预热、加温和循环清洗，温

- 控范围常温到40℃左右，精确度小于1℃，

- 振摇频率30r/min，满载30min内完成解冻，

- 功率4000w/2000w，

- 重量150kg/50kg以内，

- 满负荷可同时融浆28/12袋

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！