连云港市第一人民医院麻醉科

2017年购买1台纤维支气管镜技术参数要求

一、项目用途：纤维支气管镜 1台，适用于麻醉中双腔气管插管定位和困难气道处理。

二、主要技术参数与性能指标：

1、便携式纤维气管插管内窥镜，电池光源（LED灯泡，电池可用十小时以上）。

2、全封闭防水设计，可全浸泡消毒。

3、先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径。

4、视野角≥90度，景深3-50mm，弯曲角度：上≥130度．下≥130度。

5、先端硬性部径：≤3.0mm，软性插入管部径：≤3.1mm，有效长度≥600mm，钳道内径：≥1.2mm，全长≥870mm。