连云港市第一人民医院动态心电图招标范围及技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院动态心电图采购。卖方应将动态心电图运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 动态心电图   本次采购数量：4台

1、动态心电图记录盒

1.1动态心电图记录盒为12导。

1.2 12导动态心电图记录盒记录的图像需为原始图形，不能是通过心电技术推算的图形，与常规12导心电图检查保持一致。

1.3记录盒有24小时、48小时、72小时等多种记录时长功能。

1.4记录盒有检测电池电量功能。（电量不足记录盒报警，或者LED屏幕直接显示电量或者其他途径、方法）。

1.5记录盒有特定的起搏功能，或起搏通道。

1.6记录盒拥有报警功能（如患者人为因素导致导联线脱落无法采集心电数据时，记录盒报警）。

1.7记录盒频率响应至少为0.05—150Hz，如能达到更高，更好。输入阻抗要高、漂移要低，或者有相关技术手段针对阻抗、漂移等。

2、导联线

导联线需结实耐用，在每日都用的基础上拥有较长的使用寿命。

3、软件

3.1通用的软件分析功能

3.2有起搏器专用分析

3.3有房扑房颤专用分析

3.4有散点图功能

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！