血液灌流机招标技术参数

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院血液灌流机采购。卖方要把血液灌流机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称：血液灌流机，本次采购数量：1台

参数基本要求：

1、血液泵流量调节范围：9～450mL/min（ф8），6～300mL/min（ф6）。
4、血液泵流量精度：±5%。
5、肝素泵流量调节范围：0～10mL/h。
6、肝素泵流量精度：±0.2 mL/h或±5 % ，取绝对值大者。
7、血液保温器温度设置范围：36～41℃，精度±1℃。
8、有灌流器前压监测
9、有静脉压监测

12、主要报警设置：

（1）气泡报警：超声波探测原理，最小可检测到0.2ml气泡；
 （2）液位报警：红外光原理，简单、可靠，无误报警；
 （3）灌流器前压、静脉压上、下限报警；
13、其他报警功能：肝素推注完报警、肝素阻塞报警、加热器超温报警、系统时间到报警、肝素时间到报警、泵预置量到报警、泵盖打开报警、机内温度高报警、环境温度低报警、断电报警。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！