连云港市第一人民医院

孕产妇专用人体成份分析仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院孕产妇专用人体成份分析仪采购，卖方负责将孕产妇专用人体成份分析仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

  - 测量方法采用直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法）

  - 电极方法：4极8点接触电极

  - 人体成分报告输出值：（测试结果及报告解析）

人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI,体脂百分比), 节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 测试历史记录(体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞外水分比率), 内脏脂肪面积(图解),营养评估, 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 节段水分分析 ，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析, 节段围度分析(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿), 腹部脂肪率(图解), 内脏脂肪等级(图解)，研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 相位角(50kHz,右半身, 节段相位角5kHz，50kHz，250kHz), 阻抗

  - 数据连接可采用多种方式，尤其要求具备无线连接模式，方便数据传输及诊室布局

  - 具备提示音及语音向导，按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能

  - 数据存储：通过输入ID号可储存结果≥100,000次

  - 报告中具备结果解析QR代码（二维码），扫描QR代码，查看结果解析的详细资料

  - 支持USB存储设备，可用USB存储设备备份和恢复数据

  - 为保证设备的安全性，额定电流≤100 uA

  - 内部接口：触摸屏、键盘按键

  - 外部接口：RS-232C 4个, USB主机接口2个，USB从接口1个，LAN接口（10T）1个，蓝牙接口1个、无线接口1个

  - 测试时间：1分钟以内即可完成测试

  - 最大承重：不低于270kg

  - 适用人群： 孕妇适用

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。