## Sheet1
数字放射成像系统设备技术规格要求
序号 | 技术和性能参数名称 | 需求参数要求 | 偏离/响应
1 | 功能需求
1.1 | 安装方式 | 立柱式
1.2 | 功能配置：用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。 | 摄影床和胸片架分别配置平板探测器
2 | 主要技术规格和要求
2.1 | X线球管
2.1.1 | 阳极热容量 | ≥ 150KHU
2.1.2 | 球管焦点 | ≤ 0.6/1.2mm
2.1.3 | 功率 | ≥ 17/50KW
2.1.4 | 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 | 具备
2.1.5 | 可通过皮尺测量床旁拍照的距离 | 具备
2.1.6 | 缩光器旋转角度 | ≥±45度
2.1.7 | 球管架垂直运动距离 | ≥180厘米
2.1.8 | 球管架沿人体纵轴运动距离 | ≥200厘米
2.1.9 | 球管架沿人体横轴运动距离 | ≥200厘米
2.1.10 | X线球管套可沿垂直轴旋转 | ≥-150度/+180度
2.1.11 | X线球管套可沿水平轴旋转 | ≥±120度
2.2 | 高压发生器
2.2.1 | 高频逆变式高压发生器 | 具备
2.2.2 | 高压发生器标称电功率 | ≥50KW
2.2.3 | 管电压可调范围 | 40-150KV
2.2.4 | 最短曝光时间 | ≤1ms
2.2.5 | 具备AEC自动曝光控制 | 具备
2.2.6 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | 具备
2.3 | 固定平板探测器（不用无线板）
2.3.1 | 探测器材料 | 非晶体硅
2.3.2 | 探测器有效尺寸 | ≥41×41cm
2.3.3 | 像素尺寸 | ≤ 200um
2.3.4 | 采集灰阶度 | ≥14bit
2.3.5 | 平板无须额外特殊冷却 | 具备
2.4 | 胸片架
2.4.1 | 胸片架可电机驱动高度变化范围: | 33cm-173cm.
2.4.2 | 平板接收器可在-20度/+90度变化,并每15度停止位锁定. | 具备
2.4.3 | 滤线栅栅比 | ≥10:1
2.4.4 | 滤线栅栅密度 | ≥ 40lp/cm
2.4.5 | X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 | 具备
2.4.6 | 可隔室遥控胸片架垂直升降等功能 | 具备
2.5 | 固定式检查床
2.5.1 | 具有电动升降等多功能检查床 | 具备
2.5.2 | 最大载重 | ≥130公斤
2.5.3 | 检查床床面尺寸 | ≥190x50 cm
2.6 | 系统操作台
2.6.1 | 多频分解图像处理功能 | 具备
2.6.2 | 采用菜单驱动和鼠标操作的窗口式操作系统 | 具备
2.6.3 | 主机机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 | 具备
2.6.4 | 可进行剂量和增感屏速度的选择 | 具备
2.6.5 | 预设器官程序选择 | 具备
2.6.6 | 窗宽窗位调整 | 具备
2.6.7 | 水平和垂直图像镜像 | 具备
2.6.8 | 图像旋转 | 具备
2.6.9 | AP和PA 定位标记 | 具备
2.6.10 | 全屏图像文本标注 | 具备
2.6.11 | 图像放大 | 具备
2.6.12 | 胶片拍照的图像预览功能 | 具备
2.6.13 | 图象前后翻转 | 具备
2.6.14 | 电子缩光器 | 具备
2.6.15 | 可进行任务并行处理 | 具备
2.6.16 | 边缘增强 | 具备
2.6.17 | 噪点抑制 | 具备
2.6.18 | 配置标准DICOM Print和DICOM send接口 | 具备
2.6.19 | 硬盘容量 | ≥300G
2.6.20 | 可存储图像数量 | ≥ 10,000幅
2.6.21 | worklist功能 | 具备
2.7 | 售后服务和要求
2.7.1 | 整机保修：≥2年 | 具备
2.7.2 | 保修期内的开机率≥95%工作日 | 具备