新生儿辐射保暖台

主要技术参数

- 电源：220V / 50Hz

- 温控方式：微电脑高精度伺服控温

- 温控模式：自动、手动控制模式

- ★温控范围：32℃～38℃

- 温度显示范围：至少25℃～42℃

- 温控精度：≤0.5℃

- 床面温度均匀度：≤2℃

- 温度显示精度：≤0.1℃

- 温度传感器精度：≤0.3℃

- 升温时间：≤45min

- 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障四种声光报警和自检功能

- 温度校正：温度偏差可在前面板修正

- 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

- 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

基本配置：固定辐射头、支架、床面、控制面板、脚轮、开关电源、单托盘、输液架、输液密封口、RS-232接口

可选配置：头部固定架、低压吸引器