空气消毒机功能与技术参数（移动式）

一、主要功能：

1、*微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2、*UV管、电机、负氧离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、*风速高、中、低可选；

9、*双通道立体式出风，循环风量大；

10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、*外设防滑扶手，推拉移动自如。

二、主要技术参数：

1、适用体积：80m³（YKX-80）、100m³（YKX-100）、130m³（YKX-130）

1.1、外形：移动式

1.2、 外观尺寸：55cm×43cm×93cm

1.3、紫外线管寿命：≥5000h

1.4、紫外线泄漏量：≤1μW/cm2

1.5、消毒时空气中臭氧量：≤0.16mg/m3

1.6、负离子发生量：≥6×106个/cm3

1.7、额定电压：AC 220V±22V

1.8、额定频率：50Hz±1Hz

1.9、噪音：≤55dB

1.10、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

1.11、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

1.12、安全防护分类：I类B型设备

二、其它：

1、提供ISO:9001国际质量管理体系认证

2、提供ISO:13485医疗器械质量管理体系认证（CMD认证）

3、提供卫生许可批件

4、提供专利证书或专利人授权生产制造、使用的证书

5、提供保修期至少24个月