连云港市第一人民医院

耳鼻喉综合治疗台及摄像系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院耳鼻喉综合治疗台及摄像系统采购，卖方负责将耳鼻喉综合治疗台及摄像系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

（一）、适用于耳鼻喉疾病的检查、治疗；

治疗台主要配置：

1 . 主操作台                                         1台

2. 直型喷枪                                         2支

3. 弯型喷枪                                         1支

4. 负压吸引枪                                       1支

5. 加热除雾装置                                     1套

- LED照明灯                                       1套

- LED内置冷光源                                   1套

8.高性能压力泵 (进口）                              1台

9. 高性能负压泵                                     1台

10. 器械盘                                           2个

11. 吸入污物瓶                                       1套

12. 智能控制系统  （自动断电）                       1套

13. 全电动病人椅（电动升降、仰卧、一键复位等）       1张

14. 高级医生座椅（升降、仰卧等）                     1张

技术参数：

1. 主操作台：台面尺寸：1810×750mm。

2. 喷枪：2直1弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不宜堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。

3. 正压力泵：80W，进口空压机，性能稳定，独立供气，噪音小≤50dB，使用寿命长，最高压力为2.2Kg/cm²以上。

4. 负压吸引装置：吸力0-600mmhg,吸力可调，防回流装置，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤50dB。

5. 智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、也可控制治疗椅的升降和仰卧。

6. 具有加热除雾装置。

7. 内置式LED光源：3.7V；50W，

8．阅片灯：LED光源，可调亮度；

9．具有排污清洁装置。

10. LED聚束光照明灯装置：色温6300K，光照度≥1200LX，使用寿命5万小时以上，带阻力平衡支臂，万向移动可在任意位置固定。

（二）、摄像系统及图文工作站参数：

主要配置：

- 摄像机及光学接口                            1套

- 知名品牌监视器                               1台

- 国内知名品牌鼻窦内窥镜：0°30°70°         各1支

- 导光束：                                    1根

- 图像采集卡                                  1套

- 内窥镜图像软件                              1套

- 脚踏开关                                    1只

- 打印机                                      1台

- 电脑                                        1台

- 托盘、支架等                               1套

技术参数：

1.摄像头：分辨率大于等于795×596， 防水摄像头。

- 制式：PAL等模式

- 最低照度：0.6LUX（F1.2）

- 输出：BNC/Y/C/RGB/DVI/可选USB

- 信噪比：60dB

- 快门：1/60s-1/1000s

- 信号增益：自动

- 白平衡：自动/手动

9.知名品牌监视器。

10.图像采集卡:真彩色处理板,

11.内窥镜图像软件：可动态DVD录像等

12.鼻内窥镜：0°30°70°         各1支

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。