连云港市第一人民医院

口腔数字观察仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院口腔数字观察仪采购，卖方负责将口腔数字观察仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

| 序号 | 招标技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：口腔数字观察仪是牙周病治疗的专用设备，可以通过光纤进入牙周袋内部，观察牙龈下牙根根面和龈下牙槽骨及牙周袋内软组织的解剖结构和菌斑牙结石，牙周袋深度等的情况。同时以微创及可视的方式进行牙周病的治疗。 |
| 2 | 技术参数 |
| 2.1 | 显示方式：主机采集视频信号，并可控制白平衡、视频窗口大小和显示器亮度，LCD监视器，能高清显示动态和彩色图像 |
| 2.2 | 照明方式：LED，使用寿命3万小时 |
| 2.3 | 光纤直径：小于等于1mm |
| 2.4 | 光纤长度：大于等于100mm |
| 2.5 | 图像放大倍数：48倍 |
| 2.6 | 视野直径：3mm |
| 2.7 | 观察距离：2-6mm |
| 2.8 | 图像捕捉方式：CMOS |
| 2.9 | 带有专用探针，用于牙周袋观察 |
| 2.10 | 自带水冲洗系统，无需外接水源和气源，用于观察牙周袋内情况时冲洗血液和龈沟液。 |
| 2.11 | 通过脚踏控制冲水系统 |
| 2.12 | 整机总量：不大于40kg |
| 2.13 | 移动方式：支架具有带锁定功能的方向轮，可锁定在任意位置 |
| 2.14 | 带摄录及转播系统，可全程记录手术过程。 |
| 3 | 设备配置 |
| 3.1 | 主控制单元 1 台 |
| 3.2 | LCD显示器 1 台 |
| 3.3 | 内窥镜光纤及保护套 4 根 |
| 3.4 | 牙龈冲洗器水管10根 |
| 3.5 | 专用探针 1 套 |
| 3.6 | 四轮支架（含水路冲洗系统） 1 个 |
| 3.7 | 多功能脚踏 1 个 |
| 3.8 | 监控摄录机1台 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。