几种核医学设备参数2

一、131碘核素分装仪:

1．自动分配方式：按体积或在线测量放射性活度控制自动分装；
2．自动活度衰变修正，准确调整样品活度至服用时间；
3．在线稀释适应微体积及高浓度母液操作；
4．可兼容并匹配CAPINTEC活度计
5．可以遥控方式完成隔室操作；
6．分配活度范围： 1mCi－1Ci，量程自动转换；

7．分配活度测量精度： 5％

8．适应母液体积范围：0.1-10ml

二、18F核素分装仪:

1．自动分配方式：按体积或在线测量放射性活度控制自动分装；
2．自动活度衰变修正；
3．在线稀释适应微体积及高浓度母液操作；
4．无需人工介入，一次性完成F-18 药物分装、稀释、活度测量的全过程
5．可以遥控方式完成隔室操作；
6．分配活度范围： 1mCi－1Ci，量程自动转换；

7．分配活度测量精度： 5％

8．适应母液体积范围：0.1-20ml

9．满足cGMP 生物洁净级别,输出至注射器可直接注射

三、核医学病人辐射监测系统:

1. 实时剂量率监测，并可以推算放射源的放射性活度大小

2.一个主机至少可下挂4个探测器，可以同时监测4个点的实时剂量率  
3.测量范围： 0.01uSv/h ～ 1mSv/h  
4.基本误差： ≤±20

5.多重报警设置和分析，本地和远程的声光报警及误操作报警

6.可快速更新探测器获取的辐射信息和传送数据到应用软件,可存储测量数据

以上设备保修期均需≥2年