连云港市第一人民医院

无痛牙周治疗系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院无痛牙周治疗系统采购，卖方负责将无痛牙周治疗系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 适用范围：牙周病的基础治疗及预防、微创牙周治疗、牙周维护，在减小对牙周组织创伤的前提下彻底去除龈上、龈下牙石、菌斑、生物膜，并能选择性去除部分炎性肉芽组织；应用于种植体周围炎症治疗及维护，不会对敏感的种植体表面造成任何损害。适用于修复体冠边缘处理，平行于牙面的工作尖运行方式不损伤修复体。 |
| 二、 | 技术要求（技术参数和功能）及配置 |
| 2.1 | 功能要求 |
| 2.1.1 | 手柄运用直线振动偏转系统，上下轴向专利技术，可控工作尖精确的垂直线性振动，治疗时工作尖相对牙体长轴平行上下运动，医生操作手法可上下、水平移动。 |
| 2.1.2 | 牙周工作尖治疗时不产热，无需大量喷水。 |
| 2.1.3 | 工作尖以微创标准设计，可360°旋转，可进入解刨学死角，尤其根分叉穹窿。 |
| 2.1.4 | 具有龈下抛光功能，不损伤根面，保留牙骨质。 |
| 2.1.5 | 具有根面平整功能，尽最大可能保留健康软硬组织。 |
| 2.1.6 | 适用于种植体周围炎、冠边缘残留粘接剂处理，尤其螺纹凹陷区域，不损伤植体表面及减少崩瓷可能性。 |
| 2.1.7 | 具有牙周袋冲洗功能：内置水路系统，可配合羟基磷灰石液使用，无粉尘喷溅。 |
| 2.1.8 | 具有管路定期消毒清洗提示功能，给符合现代牙周治疗理念。 |
| 2.1.9 | 牙周治疗过程中液体呈脉冲式供给，不产生水雾。减少医患感染可能。 |
| 2.1.10 | 具有牙周、洁牙手柄功能自动识别功能，使用更便捷。 |
| 2.1.11 | 大储水罐，无需外接水气。适用交流电源，台式设计，方便移动。 |
| 2.1.12 | 记忆程序，直接显示上次使用的功率及设置。 |
| 2.1.13 | 手柄可浸泡、高温高压消毒。符合院感高要求，精确设计，便于维护。 |
| 2.1.14 | 洁牙手柄具有6以上个高亮LED光源，只在洁牙工作尖方向照射，视野清晰。 |
| 2.1.15 | 手柄管线有防折断设计，易清洁；符合人体工程学，使用方便。 |
| 2.2 | 技术参数 |
| 2.2.1 | 采用压电陶瓷原理。 |
| 2.2.2 | 无线脚踏设计，脚踏操控无须连线。 |
| 2.2.3 | 工作频率 23－35kHz |
| 2.2.4 | 水消耗量 ：牙周手柄2-3.3ml/min 、洁牙手柄30－45ml/min |
|  | 牙周手柄工作振幅（um）15-35;洁牙手柄工作振幅（um）20-120 |
| 2.2.5 | 储水罐容量 大于600ml，使用更方便。 |
| 2.2.6 | 用于牙周基础治疗工作尖直探诊、弯探针工作尖直径小于0.7mm，刻度标示3-3-2-3mm。 |
| 2.2.7 | 配有邻面专用刮匙工作尖，可去除大结石及处理银汞悬突。 |
| 2.2.8 | 配有柳叶刀工作尖，适用于3-6mm牙周袋，方便进入，操作性好。 |
| 2.2.9 | 配有通用性工作尖可进入根面凹陷区域、窄而深的牙周袋。 |
| 2.2.10 | 配备专用钢制龈下工作头，利于有效清除龈下牙菌斑，可反复高温高压消毒 |
| 2.2.10 | 配有5以上支功能不同的种植体维护、牙周维护专用塔夫隆及碳纤维材质工作尖，直接安装于牙周治疗手柄，无需转换装置，不易折断，使用寿命长 |
| 2.2.11 | 种植体工作尖要求：1。维护探针（碳纤维材质）牙周维护专用工作尖，温和处理牙面极少的组织损伤；2，维护刮匙（碳纤维材质）牙周维护专用工作尖，温和处理牙面（邻面）极小的组织损伤，可用于相邻植体的维护；3植体维护专用工作尖（软纤维复合材料），火焰状灵活清洁敏感的植体的表面；4植体维护专用工作尖（硬纤维复合材料），圆柱状有效清洁暴露的植体表面；5植体维护专用工作尖（高强度塑料，塔夫龙），适用于冠边缘残留粘接剂处理，温和处理牙面，亦可清除碳纤维的残留，延长保护种植体的使用寿命。 |
| 2.3 | 配置要求: |
| 2.3.1 | 牙周治疗仪主机 X1台 |
| 2.3.2 | 牙周工作手柄 X1支 |
| 2.3.3 | 牙周基础治疗工具盒（有5支不同功能工作尖） X1套 |
| 2.3.4 | 牙周（种植体）维护工具盒(4支碳纤维、1支高强塑料) X1 套 |
| 2.3.5 | 牙周工具消毒盒 X1套 |
| 2.3.6 | 光纤洁牙手柄 X1支 |
| 2.3.7 | 龈下工作头 P1 X1支 |
| 2.3.8 | 龈上工作头 P4 X1支 |
| 2.3.9 | 洁牙工具消毒盒 X1套 |
| 2.3.10 | 脚控开关 X1个 |
| 2.3.11 | 羟基磷灰石液 X5袋 |
| 2.3.12 | 设备维修工具 X1套 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。