物理治疗及康复设备招标技术要求

一、执行标准：

- 1. TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》

- 2. GB150.1~150.4-2011《压力容器》

- 3. GB/T 12130-2005《医用空气加压氧舱》

- 4. NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

- 5. GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

- 6. GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》

7. GB/T7134-2005《浇铸型工业有机玻璃板材》

8. GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

9. 满足CMD中国医疗器械质量认证中心之质量体系要求

10. 满足国家食品药品监督管理局产品检测要求

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

1．舱体规格：直径2400mm，长度7500 mm

2．设计压力：0.3 MPa    最高工作压力：0.2 MPa

3．治疗人数：10人

治疗舱6人，过渡舱4人

4．人均舱容≥3m3

5．舱门数量：数量4个

6.  内嵌照明装置： 7只

治疗舱4只，过渡舱3只

7．观察窗数量：6只

治疗舱4只，过渡舱2只

8．递物筒透光尺寸及数量：Φ300mm    2套

治疗舱、过渡舱各1套

9．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）2套

治疗舱1套，过渡舱1套

10．舱内配设急救供氧接口2套

治疗舱1套，过渡舱1套

11．舱内配设全方位拾音对讲装置

治疗舱、过渡舱各1套

12．舱内配设急救呼叫装置2套

治疗舱、过渡舱各1套

13．治疗舱、过渡舱均配设输液吊架1套

14．舱内壁饰装采用彩涂板

15．舱内天花板采用彩涂板饰装

16．舱内地板采用高档地砖铺面

17．舱内座椅布置：治疗舱设置高级汽车座椅6套，过渡舱设置高级汽车座椅4套18．供氧方式：单人供氧流量计

19．排氧方式：缓冲式舱外排氧

20．加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制

21． 供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准。

22．按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。

（二）控制中心

控制台采用专业型材加工，将设备所有功能集中在控制台上统一控制，要求控制台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。

1．手动加减压阀（渐开式）4套

2．手动供排氧阀4套

3．压力显示系统7套

4．氧舱对讲机1套

5．DVD 1台

6．应急电源（UPS1000）2台

7．氧气变送器2个

8．温湿度变送器2个

9．单人供氧流量计10套

10．急救供氧阀门2套

11．取样流量计2套

12．触摸屏式电气动遥控操作系统2套

（三）压力调节系统

1．空压机：螺杆空压机2台。         排气量1.25 m3/min ，排气压力1.4MPa

2．储气罐为：设计压力1.5MPa，最高工作压力1.4MPa，容积≥5m3，2台。

3．配冷却器2台。

4．配气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

（四）呼吸气系统

1．供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人供氧流量计，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。

2．排氧方式：缓冲式舱外排氧

3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

4．单人供氧截止阀：10套。

5．单人供氧缓冲箱：10套。

6．微阻力呼吸调节器：10套。（投标商如有专利技术，则提供专利证书）

7．吸排氧装具：10套。

8．排氧过滤器：2套。

9．舱外缓冲式定性定量排氧系统：2套。

（五）舱内环境调节系统

1．舱内空调采用壁挂式分体冷暖空调，主舱1.5P     1台,过渡舱1P      1台。

（六）电气控制柜

设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护。

（七）监控系统

配备彩色电视摄像监视系统4套（治疗舱、过渡舱各2套），采用内嵌式摄像机4台， 22寸彩色液晶监视器1台，硬盘录像机1台。

（八）消防系统

按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3S，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，在系统管路上设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。

配备消防水罐（工作压力：1.3MPa，容积：1.0m3）1台。

（九）计算机自动化操作控制系统（投标商如有专利技术，则提供专利证书）

计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性保证方法，需满足YY/T0708-2009/IEC60601-1-4：2000（可编程医用电气系统）；

1. 医疗方案程序化自动控制

（1）加减压系统程序化自动控制。

（2）排氧系统程序化自动控制。

（3）多种医疗方案的优化选择。

2. 具有人机界面，方便控制，易于修改。

3. 对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。

4. 具有语音提示功能。

5. 具有安全锁定氧浓度功能。

6. 具有故障报警自检功能。

7. 具有自动稳压功能。

8. 具有数据记录功能。

（十）应急安全项目

1、舱体各舱室应配置安全阀各2只；储气罐安全阀2只、气水罐配置安全阀1只；

2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套；

递物筒配装压力显示仪表各1套；

3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置；

4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置；

5、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记；

6、舱内饰装用材达B1级以上消防等级；

（十一）设备各项性能指标必须达到或优于GB/T 12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

三、售后服务

1．全套设备验收合格后免费保修≥2年，氧舱舱体、储气罐及配套压力容器保修20年。

2．故障响应时间：在保修期内要求每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。每半年到现场做一次设备运行状况安全检查。出现质量问题或故障时，响应时间为2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障（包括节假日）。做到故障不排除，技术服务人员不撤离使用现场。

3．专用工具：卖方应提供赠送一套维修所需的专用工具及其清单。

4.   培训：有具体的培训内容及计划安排。

5．备品备件：卖方应提供赠送的主要备品备件及其清单（含价格清单）。

6.  体现售后服务周到，具有服务体系的，须在周边有维修机构。

7.   保修期外运行、维修成本及提供的消耗品、备品备件价格。

8.  保证售后服务良好需提供用户盖章的证明材料。

9、提供江苏省内同型号业绩不少于5家。

附：1、所有管路采用符合国家相关规定的不锈钢管路（加减压系统、供排氧系统、水喷淋系统等）。

2、配备无需定期更换氧电池的数字式测氧仪。

3、配备的空调系统为“格力”或 “海尔”。

4、需年检的压力表、安全阀需有备份表。

5、视察窗有机玻璃、门圈压条等需有备用件。

6、防火阻燃座椅套配备20套（含备份）。