目  录

| 序号 | 功能区 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动疗法区 | 电动起立床 | 2 |
| 2 |  | PT治疗（电动升降）床（配凳） | 4 |
| 3 |  | 下肢智能反馈系统（成人） | 1 |
| 4 |  | 多通路电刺激训练器（成人） | 1 |
| 5 |  | SET悬吊训练系统（成人电动，配床） | 1 |
| 6 |  | 全身振动康复训练器 | 1 |
| 7 |  | 四肢联动全身康复器 | 1 |
| 8 | 物理治疗区 | 中频治疗仪 | 1 |
| 9 |  | 脑电仿生电治疗仪 | 1 |
| 10 |  | 痉挛机治疗仪 | 1 |
| 11 |  | 磁振热疗仪 | 1 |
| 12 |  | 深层肌肉刺激仪 | 1 |
| 13 |  | 低频电刺激治疗仪 | 4 |
| 14 |  | 步行天轨训练系统（椭圆20米） | 1 |
| 15 |  | 上肢康复机器人 | 1 |
| 16 |  | 手功能综合训练桌 | 2 |
| 17 |  | 智能步行阶梯 | 1 |
| 18 |  | 可调式平衡杠（含姿势镜） | 1 |
| 19 |  | 多功能神经康复诊疗系统 | 2 |
| 20 |  | 数字OT评估与训练系统 | 1 |
| 21 | 儿童康复区 | 儿童智能天网悬吊训练平台 | 1 |
| 22 |  | 下肢智能反馈系统（儿童） | 1 |
| 23 |  | 儿童自闭症与多动障碍干预仪 | 1 |
| 24 |  | 儿童言语、听力评估与训练系统 | 1 |
| 25 | 心肺、吞咽室 | 心肺功能评估与训练系统 | 1 |
| 26 | 产后康复室 | 盆底功能评估与训练系统 | 1 |
| 27 |  | 粘附式电治疗仪 | 1 |

1、电动起立床

1、起动和停止运行平稳，患者舒适

2、适用于胸、腰和膝等部位的固定

3、连续可调的扶手和桌板，方便不同高度的病人

4、可内外翻、上下调节

控制方式：        手动

起立角度：        0°～ 90°任意可调

脚踏板内外翻角度: -30°～ 30°

脚踏板上下翻角度：-20°～20°

- 2、PT治疗床

高度调整范围：43-93cm

气动靠背可调范围：00 - 850

最大承重：≥ 150Kg

电机和气动弹簧双重保护，增加稳定性和安全性

可收缩脚轮便于固定及活动

3、下肢智能反馈系统（成人）

技术参数：

1、操作平台：笔记本电脑操作系统

2、床体：采用抗菌耐磨高弹力皮革

3、配备减重吊带，使训练保持在减重状态下进行。

4、训练模式：主动模式、被动模式。

5、多功能脚踏板：踏板间距可调；角度可调整，适应患者内、外翻足型；提供生物负载。

6、痉挛侦察功能：自动检测患者训练异常，当痉挛发生时反向放缓运动速度，原点休后降低速度重新开始训练，减少患者痉挛发生。

7、治疗音乐：训练全程提供语音反馈提示信息，配合舒适的治疗音乐。

8、跟踪模式：描绘跟踪曲线，实时跟踪显示患者腿部受到的电机力矩大小。

9、评估模式：评估训练过程中左/右腿的僵硬度。

10、安全保护装置：紧急停止开关。

床体升降高度范围：52~86 cm；

床体站立角度范围：0~80 °；

床体后仰角度范围：0~10 °；

腿长调节范围：0~25cm

踏步角度范围：0~25 °；

踏步速度范围：1~80 步/min；

治疗时间：1-90min

4、多通路电刺激训练器（成人）

1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓废用性肌萎缩的作用。

2、产品组成：由中央控制系统、动力驱动系统、功能性电刺激系统及脉搏血氧监测反馈系统组成。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。

4、治疗模式：功能性电刺激踏车模式、功能性电刺激独立模式和主被动踏车模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、踏车参数：

5.1、电机转速：15~55r/min可调；

5.2、助力扭矩：1~29Nm可调；

5.3、阻力扭矩：1~25Nm可调。

6、电刺激参数：

6.1、输出路数：标配4路，可扩展至8路；

6.2、输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿；

6.3、波形类型：脉冲方波、双相平衡；

6.4、脉冲频率：10~100Hz可调；

6.5、脉冲宽度：50~500μs可调。

7、可实现无线网络远程控制功能

8、具有脉搏血氧监测反馈功能

5、SET悬吊训练系统

技术参数：

1、悬吊系统为落地防滑支架式，每个悬吊器支持前后位移，悬吊组支持左右电动位移；

2、具有患者整体电动位移装置，支持在无声、无间隙滑道内任何点固定；

3、悬吊点分布合理，每个悬吊器至少有4个悬吊点，悬吊架上至少2个悬吊点；

4、每个悬吊器自带悬吊绳，每组悬吊绳最大承重300KG；自带位移控制绳；

5、配自锁式低阻力弹性绳，最大承重30KG；

6、配自锁式无弹力绳：最大承重150KG；

7、配无弹力悬吊绳：最大承重150KG；

8、配头颈悬带，用于头颈部的固定与手法治疗；

9、配胸背悬带，用于托持胸部或背部；

10、配腕带，用于支撑手腕或脚腕；

11、配窄悬带，用于四肢关节的托持固定；

12、配宽悬带，用于上肢躯干的托持固定；

13、配圆形充气平衡垫、充气筒，用于平衡能力训练；

14、配三段位电动手法按摩床，支持高度调节500-940mm，上下肢段位支持电动调节角度，最大承重250KG。

6、全身振动康复训练器

适应症： 肌肉无力（非特异性或由疾病引起的）； 肌肉拉伤（肌硬结，肌肉硬化）；肌肉和韧带损伤（血肿，膝盖十字交叉韧带断裂）；退化的、风湿性疾病（例如，软组织风湿病，非炎症性纤维肌痛）；肌肉衰减症（由于年龄引起的肌肉损失）；肌肉骨骼疼痛（慢性的）；久坐的生活方式（非特异性或由于疾病引起）；结缔组织软化（脂肪团）；骨质疏松症（骨量减少）；预防跌倒（老年病）；协调和动力缺陷（平衡能力，异常步态，肌痉挛）；背部病理（背部问题）；尿失禁（由于压力引起的）；慢性疲劳综合症；神经学疾病（多发性硬化，帕金森疾病，中风，肌萎缩性侧索硬化症）；关节阻滞（关节耗损）；关节不稳定；循环紊乱症；水储留（水肿）等等。

技术要求：

1、频谱（0-20HZ）；

2、牵引系统可使脚踏板振动，并通过偏转滚轮传送到手臂和上半身；

3、无论是否接触脚踏板均可训练手臂、躯干和上半身，站姿或坐姿均可使用；

4、根据振动频率，有针对性的反应和反射训练；

5、触摸屏，系统含有训练方案；

6、不锈钢材质的支架和防震座椅拉杆；

7、独立训练，精确到分钟计算：菜单引导，使用触摸屏显示器的直观操作；可选训练均以排列图像形式清楚显示；综合了新手、老手和专业用户的训练模块；个人训练参数可由理疗师或教练进行修改。

8、可创建针对性的特殊训练程序的个人训练信息库，能通过复制功能创建全身组织的信息库。

9、模式：初学模式、提升模式和专业模式；训练参数可以由训练者或理疗师分别设定。

10、频率范围和效果：低频率（大约1－6Hz） —— 反应性训练；

中等频率（大约4－20Hz）—— 放松训练

较高频率—— 改善肌肉力量和性能

11、技术规格：

| 频率 | 振幅 | 冲程 | 最大负载 | 能量消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0－20Hz | +/- 4,5 mm | 9mm | 230kg | 550瓦特 |

7、四肢联动全身康复器

- 一、功能要求

1、可解决偏瘫或截瘫患者零肌力的早期主动康复训练；

2、可用上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢；

3、可通过髋膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜；

4、手部握套可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位，扶手长度可以调节，可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；

5、用自身的肢体带动运动，安全的主动运动，保证患者的训练安全,不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复；

6、可帮助病人做早期功能性动作的主动运动训练

7、上肢是伸够的运动模式，下肢是蹬踏的运动模式

8、可让上下肢一起联动的协调性的运动设备

9、上下肢协调联动，可增强腰背的肌力，恢复躯干的稳定性

10、10级抗阻调节，可做节律性的力量训练，增强上下肢的肌肉力量

- 二、技术要求

1、最大承重182kg允差±5Kg；座椅前后可调0～380mm；上下调节范围0～50mm，允差±5%；

2、把手长短调节范围0～380mm允差±5%；座椅可以分别向左或者向右旋转90°。

3、阻力系统有10级可调范围。

4、可适合130-200cm身高的人群使用；

5、人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；扶手可折叠，方便病人转移；

6、显示屏可显示时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、运动强度、卡路里；

- 三、技术参数

1、髋膝关节支撑架活动范围：0-360度，左右双侧可换

2、抓握位手套:可调节松紧度

3、步频范围：0-250步/分

4、累积计步可达9999步

5、阻力调节：10级阻力

6、运动角度为40゜，允差±5゜

7、支持干电池供电，保证患者康复更加安全

8、中频电疗仪

技术参数：

1. 多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法。

2. 系统预设多个专家治疗处方

3. 局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。

输出频率：     低频调整范围：1/8-150HZ

中频载波范围：1-10KHZ

输出波形：     低频调制波/中频载波

调制方式：     连续调制/交替调制

输出通道：     多通道，可同步或异步工作

9、脑电仿生电治疗仪

1、双通道，四线

2、电流输出特性：仿生生物电调制，恒流特性

3、治疗时间：1～120分钟内可随意调节（连续治疗时长可达99h）

4、频谱范围≤20KHz

5、治疗通道：可独立输出及调节控制，能同时治疗脑部与肢体。

6、强度显示按实际强度等分表示，强度调节：脑部 刺激强度范围7mA～20mA；肢体刺激强度范围20mA～40mA；

7、治疗方式：

定时：按设定的时间工作，时间到自动停止工作

连续：连续工作，除非手动按停止工作

睡眠：连续工作，除非手动按停止工作，按设定好的睡眠参数运行（自动取睡眠δ波 强度7mA）

8、治疗模式及输出组合

α波：可调制频率，按设置强度，调幅深度100%（放松）

β波：可调制频率，按设置强度，调幅深度100%（兴奋）

θ波：可调制频率，按设置强度，调幅深度100%（嗜睡）

δ波：可调制频率，按设置强度，调幅深度100%（深睡眠）

标准波：以α波为主，按脑电功率谱分布混合其他类型的波形随机组合输出

9、按脑电的基本特性来设计刺激输出，根据不同的症状可选择不同治疗波段：α波、β波、θ波、δ波、标准波（产品默认波段），无创克服颅骨屏障，增加脑供血(rCBF)

10、仿生脑电信号柔和输出，可稳定脑细胞，增强脑神经修复能力

11、脑部、肢体可同时治疗

12、参数自动锁定，防止随意或误操作

13、阻抗测量保护，阻抗异常时将自动停止输出，并作出提示

14、开机或断电后，启动系统时所有输出强度均自动置于0位置

15、输出的脑电波动态显示

10、痉挛肌治疗仪

1、刺激波形：对称方波

2、脉冲频率：0.5Hz~1Hz 连续可调，步长0.1S连续可调

3、脉冲宽度： 0.1～1mS，步长0.1mS连续可调

4、交替延时： 0.1~1.5S，步长0.1S连续可调

5、定时时间：分为5、10、15……60分钟12挡

6、输出幅度调节：0mA～50mA

7、输出方式：连续

8、输出通道：二个，可单独调整

9、液晶显示器

10、参数自动锁定，防止随意或误操作的影响

11、阻抗测量保护，阻抗异常时将自动停止输出，并作出明显提示

12、开机或断电后，启动系统时所有输出强度均自动置于0位置

13、输出过程有动态提示

14、系统默认处方（可修改）可满足不同使用人群、不同治疗部位对参数的不同要求，并可重复调用

15、对机内处方，输出的电流参数可单独调节，治疗中可调节电流强度

16、设置参数应自适应匹配，防止误设置操作发生

11、磁振热疗仪

适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

性能参数：

- 磁场、振动、温热三种物理因子可相结合进行同步治疗；

- 独立通道输出，通道参数可独立调节，可同时治疗多个患者或部位；

- 磁场强度：仪器在输出时的磁场强度≤38mT；

- 振动频率：连续输出时的振动频率为50Hz±2Hz；

- 治疗温度：多级可调，精度：±3℃；

- 颈肩型、标准型两种治疗导子可供选择；

- 具备无热模式

- 治疗时间可调，以1min为单位设定；

12、深层肌肉刺激仪

产品原理：

通过快速连续的机械振动作用于深部软组织，有效缓解组织粘连与过度兴奋，迅速分解炎症产物并促进新陈代谢，改善组织环境；同时感受器因不断受到振动刺激影响，从而抑制了疼痛传导。

产品治疗作用：

1、促进血液循环和淋巴流动

2、缓解痉挛，减轻肌肉疼痛

3、消散瘢痕组织

4、减少乳酸堆积

5、组织变软和激活

6、加速损伤后康复

技术参数：

1、手持式金属治疗器，

2、多种治疗头满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求；

3、治疗头振幅6mm，误差±0.5mm；

4、具有多种支点式手持方式，方便治疗师操作；

## 13、低频电刺激治疗仪

## 技术参数：

1、拥有肌电刺激、经皮神经刺激、微电流等多种治疗模式

2、输出自检功能，只有当电极与皮肤正确接触，才会有输出

3、交流变压器和干电池两种供电方式

4、可预设多个典型病例的治疗程序

5、 输出电流强度 0~99mA ，连续可调

6、 脉宽： 0~500us ，以 5us 递增

7、 频率： 0.3~400Hz

14、步行天轨训练系统

1、行走时下肢的负重减少，有助于患者维持直立姿势，重心分布对称，并通过稳定躯干来保持平衡，进行早期的步态训练。

2、系统用于减重悬吊步态训练、平衡训练、体位转移训练及作业治疗中的日常生活能力训练等，可以安装于训练大厅等空间开阔区域。

3、轨道长度不少于8米，带有一个悬吊器，电动调节，并有锁死开关功能。

4、配有悬吊马甲，用于悬吊起患者，易于患者行走

15、上肢康复机器人

技术参数：

1、训练方式：单独进行左手或右手训练，分别配备左前臂及右前臂各一套；

2、软件识别功能：智能识别训练左/右手臂；

3、评估功能：可评估患者关节活动范围及握力大小值，评估结果可生成数据型或word型评估报表，为治疗师评定患者康复程度提供依据；

4、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，评估结果及训练数据可转换成EXCEL文档方便打印；

5、视觉、语音智能反馈：可提供实时的虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效。

6、训练模式：一维空间、二维空间、三维空间训练模式；

7、训练游戏：含有多个一维、二维、三维游戏

8、软件升级：软件界面及游戏数量可升级；

上臂长度、前臂长度、手臂高度、手臂水平可调节

上臂重力补偿范围：0~10 Kg

前臂重力补偿范围：0~5 Kg

握力值范围：0~10 Kg

肩关节内收外展度评估范围：0~150 °

肩关节前屈度评估范围：0~80 °

肘关节屈曲度评估范围：0~135 °

尺桡关节旋前旋后度评估范围：0~180 °

16、手功能综合训练桌

（含模拟日常生活能力组件）

17、智能步行阶梯

阶坡步行训练系统是一套以阶梯与坡道步行训练为核心，智能化阶梯与坡道双向转换、以及阶梯高度与坡道坡度的自由调节为导向的步行训练系统，从而帮助患者实现回归社会、回归家庭的愿望。 通过这套系统，可以进行平衡训练、步态训练、坡道步行训练、上下阶梯训练；根据患者自身能力情况进行训练，能更好地帮助患者完成从下肢负重训练到站立行走、坡道行走及上下楼梯等训练，能更好、更快、更有效的帮助患者恢复下肢步行功能。

技术参数：

1.扶手调节范围：650-1000mm
2.最大承重：≥220kg

3.斜坡角度可调

4.整体高度可升降

18、可调式平衡杠

用途：用于步行训练，下肢肌力训练及不良步态矫正

技术参数：

1.可全电动升降及调节两扶手之间的间距

2.带有步行训练组件、内外翻矫正组件、步态矫正组件，可随时替换。

3.带有高度记忆功能，可设置多个记忆位置。

4.双边同时升降；

5.最大承重：≥200kg

6.两侧扶手可调节

19、多功能神经康复诊疗系统

1、EMG放大器灵敏度：2～1000μV

2、刺激波形：方波

3、输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定

4、刺激频率：1～250Hz

5、脉冲宽度：50～600us

6、最大刺激持续时间：60S

7、多通道设计

8、支持多媒体语音系统

9、支持人工外触发功能

10、具有自动检测、自动报警功能

11、支持多种治疗模式。

（1）PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群）

（2）NBF模式（多媒体生物反馈）

（3）TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗）

（4）TENS2模式

（5）ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗）

12、可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积，方便对训练过程效果进行观察及评估

13、训练中可分级表达，增加训练者参与的趣味性

14、支持双通道输出及工作模式设定，支持组合治疗

15、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化

16、可支持处方预置及后台设置系统，避免仪器使用中的误操作

20、数字OT评估与训练系统

1、多点触摸数字化训练系统，触摸屏幕不小于42寸

2、提供几十种以上的包含脑功能训练、作业训练、认知、ADL等情景互动训练模式。能够进行手指精细运动控制训练、上肢运功功能训练及评估

3、升降高度电动连续可调，倾斜角度0—90度电动连续可调

4、提供医生端设备和医生端APP，医生端设备和OT训练者端可以实时互联，实现医患之间的良好交互，提高治疗效率

5、支持训练软件远程升级

6、3D虚拟场景，包含厨房场景等，提供情景互动训练

7、精细运动控制、上肢大关节运动控制和认知、脑功能结合训练，训练模块几十种以上，图库动画不少于1000种，提供丰富的动画及声音播放

8、训练者测试、训练结果可全程纪录，可有效跟踪康复训练结果

9、自动生成并保存病例报告和Excel报告，可直接打印测量和评估表格

10、可构建训练者信息数据库

11、有帮助系统图例，可指导训练者完成标准化操作

12、自动数据分析并及时生成评估报告

13、预留多种测试接口，扩展设备功能

14、可整合多次数据回顾与评价，进行前后对比，方便对训练效果做出评价与调整

21、智能天网悬吊训练平台（儿童版）

1、用于儿童各种原因引起的运动功能、核心肌群的训练、各种骨骼肌肉与骨关节问题引起的功能康复训练、专项功能性训练（运动畸形矫正）。儿童感觉统合失调、平衡功能训练、神经肌肉反馈重建、儿童早期干预和需要进行特殊训练的患儿。

2、多个立体工作面，可满足三维与多角度的支持训练

3、单个悬吊点最大承重≥150Kg

4、配备训练床，可配合进行患者多体位的训练

5、配备儿童训练专用软垫，可配合进行多体位、SET多点悬吊训练系统的使用

6、多个儿童多媒体终端

7、配备万向固定支架

8、多点悬吊可以进行反射的诱发，利用悬吊带、船、绳梯等，可以让患儿在不稳定支撑面上进行反射诱发，靶肌肉功能位训练等，悬吊提供的辅助让治疗师在给患儿治疗时有更多的空间来帮助、诱导患儿进行训练

9、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动，运动的负荷可自由调节

10、悬吊装置可结合生物反馈进行各种分解动作的强化训练

11、悬吊装置可进行活动度训练和牵引训练

12、绳索、吊索和悬带可自由组合，训练形式及配合生物反馈可多样组合

13、吊钩：可自由调整高度及悬吊点，最大承重≥200kg。

14、红绳：根据需要与悬带自由组合搭配，最大承重≥150kg。

15、弹力绳：弹性阻力多种规格。

16、配备（1）早期刺激摆动装置、悬挂辅助爬行训练马甲、支撑摆动装置

（2）吊袋、吊船、平衡凳、木塔（配合平衡凳使用）、绳梯（配一块坐板）、悬吊棒、悬吊鞋、悬挂手柄

（3）脚部吊带、腿部吊带、腰部部吊带、颈部吊带

（4）带手柄的（1个滑轮）的牵引带、带手柄的（2个滑轮）的牵引带

（5）悬吊马甲（多个），可支持最多八个方向的协调性训练

（6）充气平衡垫

（7）地贴指引图

22、下肢智能反馈系统（儿童）

技术参数：

1、笔记本电脑

2、训练模式：主动模式、被动模式。

3、脚踏板：踏板间距可调；患者可做足背屈训练；提供生物负载。

4、绑带：配备减重绑带、胯部绑带

5、痉挛侦察功能：可自动检测患者训练异常，当痉挛发生时反向放缓运动速度，原点休后降低速度重新开始训练，减少患者痉挛发生。

6、音乐播放：训练全程提供语音反馈提示信息，配合舒适的治疗音乐。

7、跟踪模式：描绘跟踪曲线，实时跟踪显示患者腿部受到的电机力矩大小。

8、评估模式：评估训练过程中左/右腿的僵硬度。

9、安全装置：紧急停止开关。

承载重量：≥50 Kg

托垫、站立角度、腿长、踏步角度、踏步速度、治疗时间可调

23、儿童自闭症与多动障碍干预仪

一、产品用途

可用于情绪与行为障碍、自闭症、注意力缺陷与多动障碍、智力发育迟缓、语言沟通障碍的治疗。通过对音乐、图像、视频信号进行频率检测、处理，为情绪与行为障碍的康复训练提供相关信息。

二、主要功能指标

1．情绪心理评估康复和综合康复支持，可开展动态监控、远程康复、远程教育；

2.视觉唤醒：通过视觉追踪技术实现；

3.情绪调节：由情绪诱导和情绪认知所组成，情绪认知包括表情认知和情绪体验二个部分；情绪诱导主要通过视交叉条件下的具有现实和幻觉双重画面的动漫音乐刺激来实现；

4.行为干预：由生活自理、行为矫正、交往技能所组成，而交往技能包括早期交往技巧、生活情境交往和综合交往能力三个部分；生活自理包括基本问题的回答能力、是否判断、同类匹配、概念、归类、对比、比较等七方面内容；行为矫正和交往技能有12个主题训练，包括助人、分享、交朋友、合作、讲礼貌、不断尝试、认识声音、倾听习惯、自信、情绪理解、人际交流和礼貌用语；从心理、发音、情绪与行为、反应能力方面进行训练；

5.早期语言沟通：由非语言沟通和语言沟通所组成；非语言沟通主要根据“语言沟通标准图库384”，采用沟通辅具中的图形替代方式完成沟通；语言沟通根据125个核心名词、50个核心动词，采用认识篇、探索篇、沟通篇、认知篇四个阶梯加深对核心的理解，形成日常生活的简单语言沟通能力；

6.认知支持：可进行注意力训练、记忆力训练、观察力训练和综合训练；

7.康复效果监控：采用单一被试技术对康复训练效果进行动态评估和全程监控；

8.康复档案信息管理：用户数据管理、康复方案管理；

三、主要技术指标

1．音乐信号频率误差：≤±4%；

2．口鼻混合式单通道低通滤波：

1）增益：多档，每档误差±1.0dB

2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB

3）静止噪声≤2mV

4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB

24、儿童言语、听力评估与训练系统

一、产品用途

可用于情绪行为障碍、自闭症、注意力缺陷与多动障碍的听处理康复。通过对实时听觉言语、滤波复合模拟、电声门图信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为听处理障碍的诊断评估和康复训练提供相关信息，为注意稳定、分配、转移训练和可视序列诱导干预提供技术参数及康复指导。

二、主要功能指标

1、具有听觉注意、听觉识别、听觉记忆、听觉理解能力评估与训练功能，错误走向记录与分析；

2、在可视序列诱导条件下的听觉注意力训练，采用乐段强化、音乐循环诱导进行注意稳定性训练，通过视交叉和特技图像诱导进行注意分配和转移；

3、听觉统合训练，采用高频治疗技术，具有滤波、定向、平衡功能，有8个滤波频段，频率范围为750-8000Hz的听觉统合训练；

4、采用单一被试技术对听觉康复效果进行全程监控，根据听处理能力评估标准提供动态评估与效果监控。

三、主要技术指标

1、实时听觉言语信号：

（1）谐波频率误差：±4%；

（2）基频实时响应速率：≤6ms；

（3）FFT实时响应速率：≤48ms；

（4）LPC实时响应速率：≤45ms；

（5）语谱图实时分辨率：

窄带60Hz：12.7ms±4%；中带120Hz：12.7ms±4%；宽带240Hz：12.7ms±4%；

2、口鼻混合式单通道低通滤波：

1）增益：多档，每档误差±1.0dB

2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB

3）静止噪声≤2mV

4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB

3、滤波复合模拟信号输出

25、心肺功能评估与训练系统

设备组成

1：运动肺功能测试仪

2：运动心电图机

3：康复功率车

4：运动血压

## 设备1：运动心肺功能测试仪

1.仪器用途：在静息和运动状态下，通过对氧气、二氧化碳及呼吸流量的数据测试，来评估能量代谢和心肺功能。

2.基本功能：

2.1运动肺功能测试时，气体采集方式具有面罩式及咬口式两种方式。

2.2设备气体流量定标具有自动定标和手动定标两种模式。

2.3系统具有吸入氧、二氧化碳浓度的实测数据分析及呼出的氧、二氧化碳浓度的实测数据分析。

2.4具有标准 Wasserman9 宫格图形化的心肺运动试验结果的图表显示，图形显示内容及参数内容可自行编辑

2.5提供不同的无氧阈值评估方法，均可按照设置自动评估无氧阈值，并且可以手动进行调整，调整后的内容可保存并形成报告；不仅可评估无氧阈值而且可以自动评估呼吸补偿点。

2.6可连接血压、血氧测试仪及运动心电测试仪，测试数据能够实时传输到系统软件中。

2.7测试数据包括：VC IN吸气肺活量、VC EX呼气肺活量、VT补呼气量、IRV补吸气量、IC深吸气量、FVC用力肺活量、FEV1 1秒量、PEF用力呼气峰流量、FEF25:25% 用力呼气流量、FEF50:50% 用力呼气流量、FEF75:75%用力呼气流量、MMEF75/25中段呼气流量、MVV每分最大通气量、VE每分钟通气量、BF呼吸频率、CO心排出量、VO2摄氧量、VO2max最大摄氧量、VCO2二氧化碳输出量、RER呼吸交换率、BR呼吸储备、AT无氧阈、VO2/HR氧脉率、PETO2潮气末端氧分压、PETCO2  潮气末端二氧化碳分压、FAT脂肪消耗量、FATmax最大脂肪氧化强度、CHO碳水化合物消耗量、HR心率、SPEED@FATmax最大脂肪氧化强度速度、EE@FAT max最大脂肪氧化强度总能量消耗、FAT@FATmax最大脂肪氧化强度脂肪消耗量、CHO@FATmax最大脂肪氧化强度糖消耗量。

2.8 配有用于放置运动心肺功能测试仪、运动血压、运动心电图机的可移动式工作台

3.技术参数：

3.1流量测试技术采用超声流量传感器技术。

3.2氧分析采用氧化钇锆传感器

3.3测试原理为每口气呼吸法。

3.4氧传感器测量范围：0~100Vol%O2

3.5氧传感器分辨率：0.01Vol%O2

3.6氧传感器测量精度：+ - 0.01

3.7氧传感器响应时间：小于80ms

3.8二氧化碳传感器测量范围：0~10Vol%CO2

3.9二氧化碳传感器分辨率：0.01Vol%CO2

3.10二氧化碳传感器响应时间：小于80ms

3.11流速传感器测量范围：0~16L/s

3.12流速传感器精度：小于3%

3.13流速传感器响应时间：小于10ms

设备2：运动心电图机

1.功能：

1.1 同步12导联心电波形采样和显示

1.2 高性能心电滤波器，确保波形平稳

1.3 自动分析12导ST段偏移，全程ST段对比分析和ST斜率分析，提供心率、各导联ST段偏移值及血压趋势图

1.4 采样过程中ST段测量点可任意调整

1.5 自动分析心率失常

1.6 自动控制调节运动平板速度快慢与坡度升降

1.7 多种报告保存格式，支持PDF、WORD、BMP、JPG格式存储，能以国际标准格式FDA-XML格式导出方便异地远程传阅报告

1.8 支持各种国际流行的运动平板和踏车

1.9 可选配SunTech运动血压监护系统、十二导联心电图、心率变异性分析、QT离散度、频谱心电图、向量心电图、时间心电向量图、起博心电图

1.10 心电算法需通过欧洲CSE、美国AHA、MIT数据库测试

1.11具有心律失常触发打印功能；

1.12多种趋势图显示；

1.13 运动方案丰富、用户可自定义方案内容；

1.14 具有冻结回顾功能；

1.15 通过CMD认证

2 主要参数

2.1 导联：12 道标准 / Cabrera 导联

2.2 采集模式：12道同步采集

2.3 采样率：1,000 点/秒/通道

2.4  A/D转换：24 bits

2.5 时间常数：≥3.2s

2.6　频率响应：0.05Hz ~ 150Hz (-3dB)

2.7　增益：2.5, 5, 10, 20 (mm/mV)

2.8　输入阻抗：≥50M Ω (10Hz)

2.9　输入回路电流： ≤50nA

2.10　输入电压范围： <±5 mVpp

2.11　定标电压： 1mV±2%

2.12　耐极化电压：±600mV

2.13　噪声电平：≤12.5μVp-p

2.14　滤波器：1）工频滤波器：开启 / 关闭

2）基线漂移滤波器：强 / 弱

3）低通滤波器：150Hz/100Hz/75Hz/45Hz/35Hz/25Hz

2.15　共模抑制比 (CMRR)：≥110dB

## 设备3：运动血压监护仪

1.功能：

1.1运动试验专用的无创血压监测系统，设计为在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压，在“高噪声”、“运动”的环境下仍得到良好的结果。

1.2分析方法：可以明显区分运动实验中的干扰和噪声，保证了血压测量值的精确性。

1.3袖带：防滑设计，具有拉伸型袖筒使袖带固定到位，可以选配一次性血压袖带。

1.4清晰的彩色液晶屏实时显示血压数据和信号质量，用户信息实时显示，显示当前工作状态并提示帮助信息。

1.5具有示波法（非运动）OSC模式和（运动）DKA模式。

1.6中文显示及操作界面，多语言选择显示。

1.7系统数据可下载到U盘并支持Excel数据格式。

1.8病人数据可自动连续存储，便于回顾研究，300组血压数据存储。

1.9可以按编程自动采集血压数值或人工触发测量。

1.10无需人工干预，使医生有更多的时间观察病人的状态改变。

1.11具有3导联心电采集功能，支持系统独立使用。

1.12可选配血氧饱和度监测模块。

2.主要参数：

2.1分析技术：运动试验中采用三维K氏音分析（DKA），静态测量时使用平滑线性

放气及示波法。

2.2接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口和RS-232数据接口或USB接口。

2.3 R波来源：外部运动试验系统的数字/模拟心电信号。

2.4 DKA模式测量范围：收缩压：40-270mmHg，舒张压：20-160mmHg。

2.5 OSC模式测量范围：收缩压：40-260mmHg，舒张压：20-160mmHg，心率：40-200BPM。

2.6采样间期：从1到20分钟，可由运动试验系统，手动或自动测量间隔控制。

2.7报警：根据用户定义的范围在屏幕显示或声音报警。

设备4：功率自行车

1设备用途：用于心肺运动测试。

2标准配置：

2.1患者显示屏

2.2座椅垂直位置调节器

2.3手柄及手柄调节器

2.4座椅

2.5水平位置座椅调节器

2.6电源开关

26、盆底功能评估与训练系统

产品技术要求及参数：

1、主机原装进口

2、双通道信号采集及刺激器，既可采集两通道的盆底表面肌电，也可同时两通道电刺激，还可进行两通道的肌电触发电刺激

3、具有动态存储功能，内置CF卡，支持数据的动态存储, 并能通过电脑软件进行数据分析

4、主机内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案

5、接触不良时有自动断电的保护功能

6、采样率：2048 Hz

7、表面肌电灵敏度：0.1uV

8、输出电流：0-100 mA

9、刺激频率：2-100Hz

10、刺激波宽：50-400μs

11、刺激波形：双相平衡波

12、具有盆底专用评估训练软件- GLAZER评估系统, 评估功能包括：

前基线测试：测试静息状态下盆底肌电信号

快速收缩测试：分析盆底快肌纤维的功能状态

兴奋型肌纤维活动测试：分析盆底快慢肌混合工作功能状态

肌纤维耐力测试：分析盆底肌肉耐疲劳的功能状态

后基线测试：分析运动后是否可以恢复至基线水平

13、具有标准的盆底表面肌电评估软件功能，表面肌电图的分析应包括原始表面肌电墨迹图、平均曲线图分析、RMS分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值、标准差、变异性等分析）等多种分析模式

14、肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式）可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置

A、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整

B、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训

练要求

C、学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替

15、至少具有针对盆底肌肉功能的KEGEL训练模板15个：可进行盆底康复、尿失禁、阴道松弛、阴道痉挛、阴道痛、性交疼痛、便秘等盆底功能障碍的治疗

16、具备多媒体肌电生物反馈训练，至少有治疗动画15个以上：可进行音乐反馈和动画反馈，支持AVI、FLASH、MP3、WAV、WMA、MID反馈等格式。其中：

1）放松训练：当患者肌电信号超过参考值，即给予放松多媒体训练，可用于盆腔疼痛综合征、便秘等疾病的治疗

2）肌力增强训练：当患者肌电信号低于参考值，即给予肌力增强多媒体训练

3）协调性训练：让患者学习腹肌与盆底肌的协调运动关系，当盆底肌收缩时，训练腹肌的放松

4）精准性训练：让盆底肌控制动画人物进行位置的精准移动，提高患者盆底肌的控制能力

5）耐力训练：当患者肌电信号小于表面肌电耐力参考值时，即给予耐力训练，用于压力型尿失禁、轻中度器官脱垂等疾病的治疗

17、具有专用焦虑抑郁心里治疗EMG头带，EMG头带实时采集额前肌电信号，反映病人精神心理紧张及放松程度，采集灵敏度小于0.1uV

18、具有便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛治疗专用治疗电极和专业治疗方案，且治疗方案可以在主机上直接编辑

19、电刺激时可以不贴腹肌电极，治疗更方便

20、单机也可进行生物反馈训练，以声音提示反馈给患者直观的训练信息

21、具有编辑软件功能：可自定义动画、可自行更换音乐、可自行设计治疗模板，开发软件应包括数据通道编辑软件、评估方案编辑软件和临床方案编辑软件

22、厂家质量保证体系：通过ISO13485，ISO9001认证， 通过FDA,CE认证

27、粘附式电治疗仪

产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。

- 技术参数：

  - 彩色液晶触摸显示屏

  - 6组电路输出，最多可治疗12个治疗点；

  - 脉冲频率范围： 1Hz～999Hz；

  - 脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs；

  - 治疗时间： 1min-99min可调，步长1 min；

  - 吸附式电极、普通电极两种可供选择；

  - 特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀银电极，不仅导电性更好，而且模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果；

  - 负压吸引式电极，使电极能轻松地吸附于治疗部位，并有拔罐功能；

  - 负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调；

  - 操作方式：无创针灸模式，低频电疗模式，自由模式；

  - 无创针灸模式提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示；

  - 自由模式中的输出频率、间歇时间可自由设定；

  - 治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域；

  - [1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低；

  - 一体式悬挂网架，便于电极的放置。；

  - 强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

  - 治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

  - 安全保护：断路保护。治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。