连云港市第一人民医院

对接车技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院对接车采购，卖方负责将对接车运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

规格：长365*宽64/73*高64/97cm
材质：

1. 活动床床框采用≥30×40×1.5mm矩型钢管，
2. 床面为两折两块组合，PP工程塑料一次性吹塑成型
3. 床头两边各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；
4. 不锈钢双段式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用；
5.两片式工程塑料护栏，阻尼簧收放自如。
6对接车分为内车和外车防止交叉感染。
7.注塑成型ABS工程塑料底罩。更易清洁卫生。
8.对接车轨道采用高强度铝合金型材，在活动床对接运动中更稳定可靠
9.内、外车可升降调节，在两车铝合金导轨处于同一水平下，可使活动床平稳滑动，配4寸导向轮装置，可单人操作。
10.内车、外车对接时，有自动锁定装置，防止活动床滑动时因为内外车滑动导致病人跌落。
11.在活动床滑移到内车或外车时有自动锁定装置，确保安全
12.刹车系统：内、外对接车，采用6英寸中控脚轮，一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，在转运或对接是更可靠平稳无晃动。
13.中间导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度。
14.采用自有设备，汽车烤漆工艺；对车体金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。
15.焊接工艺：全松下进口机器人焊机焊接、熔深大、焊丝熔化率高，焊缝平整、牢固结实。焊接、防锈处理无肓点、表面无锋棱、毛刺，整床加强、加固处理确保安全可靠。

功能位置调节：

1.背板0-75度，整体升降：0-33cm。
2.床体可承受载重250㎏；床体总重量≥ 120KG
3.一脚式中控刹车系统

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥5年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。