连云港市第一人民医院

人体成份分析仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院人体成份分析仪采购，卖方负责将人体成份分析仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、*测量原理及电流：8点接触式电极，生物电阻抗测试法；电流≤90μA（安全电流，孕妇可测）

2、测量频率：大于等于6个频段

3、测量部位：全身//右臂/左臂/右腿/左腿/躯干

4、体重最大秤量及误差：0~300 kg/ 0.1 kg

5、测试参考值：身高、性别/体型、年龄

6、*数据模式：运动员（每周锻炼大于12个小时）/普通人

7、测量年龄范围：3-99岁

8、身高输入：90cm-249.9cm

9、测量时间：40秒内完成操作（包括测量前信息输入及测量后报告打印）

10、*主要测量值：体重、体脂肪率、体脂肪量、去脂体重、肌肉量、体水分率、体水分量、蛋白质、推定骨量、细胞内/外液量、细胞内外液率、BMI、基础代谢量、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、部位别肌肉量、部位别脂肪量、腿部肌肉点数等

11、评估类型：9等级的体型判定、肌肉及脂肪的5部位分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、根据个人体重控制目标，结合个人情况，给予测试意见。通过专用体成分管理系统软件进行数据分析，提供评定报告为运动、营养分析提供指导。

12、*儿童测试：体重、体脂肪率、脂肪量、去脂体重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、各部位肌肉综合评价、各部位脂肪综合评价、健康指数评价：目标体重、体重控制、目标脂肪、脂肪控制、显示直流电阻抗/交流电阻抗信息（科研基础数据）、肌肉量及骨量分析图、成长曲线图。

13、结果报告类型：成人版、儿童版两种报告可选；报告界面以图表方式显示数据通俗易懂，并在报告界面显示历史数据。

14、*屏幕显示：内置电脑、10.4寸LED触控显示屏幕；连接打印机即可实现实时打印。

15、输出接口：配备RS-232和USB接口

16、软件配置：能够实现与计算机的连接，由计算机向设备发送数据和指令，进行自动化操作

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。