## Sheet1
货物需求一览表及技术规格
一、 | 设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪
二、 | 数 量：2台
三、 | 设备使用单位：
四、 | 设备用途说明： 心脏、腹部、泌尿科、妇产科、儿科、新生儿、经颅、小器官及外周血管。 要求所投机型为2014年后推出最新机型（以CFDA证书为准）
五、 | 主要规格及系统概述：
5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括：
主机：
*5.1.1 | >19英寸宽屏 LCD显示器
*5.1.2 | ≥10英寸LCD全触摸屏
5.1.3 | 数字化触摸键盘和数字化触摸式TGC调节
5.1.4 | 全数字化彩色超声诊断系统主机
5.1.5 | 全数字式波束形成器, ≥300000系统处理通道技术
*5.1.6 | 耦合剂加热功能
5.1.7 | 硬盘动静态图像储存≥320GB
5.1.8 | DVD－R驱动器
5.1.9 | ≥6个USB接口，显示器配置≥1以上USB接口
5.1.10 | 具备断电移动休眠模式
成像及图像优化：
5.1.11 | 实时二维扫描成像组件
5.1.12 | 实时立体扫描成像组件（包括自由臂三维重建和容积探头三维/四维成像）
*5.1.13 | 用户可根据定义其预设置下的独立操作界面，包括注释、测量、体标、功能，在界面上可自由定制上述功能。减少工作重复操作，提高工作效率（附图证明）
5.1.14 | 临床应用的用户自定义 多个自定义物理键，多个自定义虚拟数字键，注释自定义，测量自定义，体表标志自定义，上述功能可以体现在独立操作界面中
5.1.15 | 自适应像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节，可以同屏双幅实时对比 , 可以与3D等其他技术结合)
*5.1.16 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验图证明)，用于二维和彩色等多种模式，可以多角度调节,可以同屏双幅实时对比 ,（附图证明）
5.1.17 | 自适应彩色增强技术(自动滤除运动伪影)
5.1.18 | 编码脉冲反相组织二次谐波成像（应用于所有探头，包括4D探头），谐波及基波可以同频对比
5.1.19 | 实时、非预设置二维、频谱及彩色多普勒模式一键式自动图像优化调整
5.1.20 | 方向性彩色多普勒能量图
主要功能软件：
5.1.21 | 系统支持组织多普勒成像技术，用颜色和频谱显示心肌的运动。并且，可用曲线对组织多普勒图像进行定量分析（支持在线或者将存在硬盘中的图像取出后分析），同时进行8节段分析速度及同步性研究；无需重新取样便可以将速度曲线直接转换成位移曲线，直接分析节段性射血情况（附图证明）
5.1.22 | 解剖M型支持所有探头
5.1.23 | 类风湿活动性定量分析技术，可实现组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，以数据、曲线的形式显示。（附图证明）
5.1.24 | 弹性成像功能，可用颜色显示组织的软硬情况，作为诊断的参考，可对弹性功能的软硬度进行量化分析（附图证明）
5.1.25 | 自动内中膜测量，支持在同一幅颈动脉图像上进行前壁内膜和后壁内膜的自动内中膜测量，并自动生成报告（附图证明）
5.1.26 | 原始数据采集、储存功能
5.2 | 测量，分析及系统参数：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
5.2.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官等软件包）
5.2.2 | 妇、产科测量（包括NT测量）
5.2.3 | 心脏功能测量
5.2.4 | 多普勒血流测量与分析
5.2.5 | 外周血管测量与分析
5.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元
5.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现
5.3.2 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行33种参数调节：
2D及M型模式13个参数包括增益、动态范围、TGC、图像翻转、自动组织优化、压缩、图像旋转、灰阶图、伪彩、帧平均（限所存动态图）、抑制、M型走速、解剖M型分析；
CFM模式7个参数包括自动彩色优化、基线、彩色翻转、彩色图谱、彩色阈值调整、动态图像下帧平均调整、彩色M型时M型走速调整；
PW模式13个参数包括增益、基线、角度校正、快速角度调整、多普勒反转、显示格式、频谱走速、全屏显示、抑制、灰阶图、伪彩、动态范围、自动频谱优化；
对于自由臂三维图像可进行33中后处理调整。
5.3.3 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
5.4 | 输入/输出信号：
5.4.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频，USB
5.4.2 | 输出：HDMI接口、复合视频、RGB彩色视频、S-视频, USB
5.5 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
5.6 | 图像管理与记录装置：
5.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统
5.6.2 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像
5.6.3 | 一体化的剪贴板(在显示屏上)可以存储和回放动态及静态图像
5.6.4 | 在显示屏上可同屏显示>25幅图像进行快速浏览、储存和导出
六 | 技术参数及要求：
6.1 | 系统通用功能：
6.1.1 | 监 视 器：>19″宽屏显示器 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。
6.1.2 | 激活探头接口：≥4个
6.2 | 探头规格
6.2.1 | 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示
6.2.2 | 类型：凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵，笔式多普勒
6.2.3 | 振子：线阵最大有效振子数≥128振子
6.2.4 | B/D兼用：线 阵：B/PWD
6.3 | 二维灰阶显像主要参数
6.3.1 | 扫描：
电子扇扫：超声频率1.5 — 4.0MHz
电子凸阵：超声频率2.0 — 4.5MHz
电子线阵：超声频率5.5 — 10MHz
6.3.2 | 扫描速率：
扇扫探头，18cm深度时，85度开角，帧速率≥65帧/秒（附图证明）
凸阵探头，18cm深度时，全视野，帧速率≥50帧/秒（附图证明）
*6.3.3 | 扇形扫描角度：最大成像角度≥120°
6.3.4 | 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线
6.3.5 | 超声系统最大探查深度≥33CM（附图证明）
6.3.6 | 发射声束聚焦：发射≥8段
6.3.7 | 接收方式：连续动态接受，聚焦/孔径
6.3.8 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
6.3.9 | 谐波成像基波频率个数≥3
6.3.10 | 回放重现：回放时间≥60秒
6.3.11 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
6.3.12 | 增益调节：B/M/D/CFM可独立调节
6.3.13 | 触摸式数字TGC调节，TGC分段≥8
6.3.14 | 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准。
6.4 | 频谱多普勒：
6.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD，连续波多普勒：CWD
6.4.2 | 最大测量速度：
PWD：血流速度最大≥6m/s
CWD: 血流速度最大≥10m/s
6.4.3 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D
6.4.4 | 电影回放：≥60秒
6.4.5 | 零位移动：≥10级
6.4.6 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位
6.5 | 彩色多普勒
6.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示
6.5.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°
6.5.3 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比
6.5.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)
6.5.5 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤2cm/s（非噪声信号）
6.5.6 | 扫描速率：
扇扫探头，18cm深度时，85度开角，帧速率≥14帧/秒（附图证明）
凸阵探头，18cm深度时，全视野，帧速率≥10帧/秒（附图证明）
Note on B15: 作者: 这个是选配。请注意