连云港市第一人民医院

肌骨超声技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院肌骨超声采购。卖方要把肌骨超声运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 肌骨超声 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

用途说明：腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、术中及其它

  - 主机系统性能

  - 全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥15寸高分辨率彩色液晶显示器

  - 控制面板可独立于主机调整角度

  - 主机内置探头接口≥2

  - 数字波束形成器

  - 多倍信号并行处理技术

  - 数字化全程动态聚焦

  - 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit

  - 接收方式：发射、接收通道≥1024

  - 二维灰阶成像单元

  - 谐波成像单元

  - M型成像单元

  - 彩色多普勒成像单元

  - 频谱多普勒成像单元

  - 自由臂三维成像单元

  - 3D/4D成像单元

  - 实时宽景成像（支持二维、彩色、能量多普勒实时宽景，具备速度提示、图像旋转功能，提供证明图片）

  - 空间复合成像

  - 频率复合成像

  - 实时温控技术

  - 二维角度独立偏转成像

  - 斑点噪音抑制，多级可调，应用于所有成像模式，支持所有探头

  - 扩展成像，支持二维、彩色多普勒模式

  - 二维/彩色双实时对比成像

  - 一键优化，支持二维、彩色及频谱模式

  - 局部放大：≥10倍，20级以上档位调节，支持画中画功能

  - 穿刺引导功能：支持单条引导线和双线区间引导两种方式（提供证明图片），可调节位置及角度

  - 穿刺针增强技术（提供证明图片）

  - 多语言操作界面：支持中文键盘输入

- 测量/分析和报告

  - 常规测量软件包

    - 基础测量包

    - 彩色血流剖面图，无需激活频谱即可测量血管腔内任意位置的血流速度

    - 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

    - 频谱自动包络

  - 专科测量软件包，自动生成报告

    - 腹部测量软件包

    - 妇科测量软件包

    - 产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述

    - 心脏测量软件包：心肌功能指数

    - 泌尿测量软件包

    - 小器官测量软件包

    - 儿科测量软件包

    - 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

- 电影回放及原始数据处理

  - 支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

  - 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调

  - 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、灰阶曲线等各种参数的调节

- 存储及数据管理

  - ≥500G硬盘

  - 内置超声工作站

  - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

  - 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI等格式输出

  - DVD R/W 刻录光驱

- 连通性要求

  - 支持DICOM 3.0接口，并通过IHE-C中国专项测试认证

  - 支持ECG信号

  - 主机自带USB接口，≥2个

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶成像单元

    - 扫描线：每帧线密度≥240超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥10段

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - ＊最大探测深度≥240mm（提供注册检测报告）

    - TGC: ≥8段

    - LGC: ≥2段

    - 动态范围: ≥230，可视可调（提供图片证明）

    - 增益调节≥200，步进2

    - 伪彩图谱: ≥12种

    - 声功率≥100%，步进1

  - 彩色多普勒成像单元

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B/C/D、B+C

    - 增益调节≥200，步进1

    - 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

  - 频谱多普勒成像单元

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, HPRF等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - ＊PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量

    - 取样容积：1-20mm

    - 零位移动：≥8 级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

- 探头规格

  - 支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、术中、线/凸双平面探头等

  - 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段

  - 凸阵探头: 2-5MHz

  - 线阵探头: 5-10MHz

  - 支持腔内探头: 5-9 MHz，角度≥190°

- 外设和附件

  - 支持1拖3探头扩展器

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机

  - 支持脚踏开关

  - 支持锂电池独立供电

  - 可升降台车

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！