**A204S隔声屏蔽室技术参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **参数** |
| 安装方式 | 模块结构，工厂化生产，现场拼装 |
| 尺寸（单位：mm） | 外尺寸：2000×2400×2600（长×宽×高）内尺寸：1640×2140×2100（长×宽×高）门板尺寸：840×1980（宽×高）门框内尺寸：700×1880（宽×高）窗户尺寸：600×800（宽×高） |
| 隔声窗玻璃层数 | 两层隔声玻璃 |
| 隔声量  | 环境噪声≤55dB（A）时，室内本底噪声≤30dB（A） |
| 信号转接器 | 规格：φ6.5mm立体声插座数量：10通道（内外各10个）★可订制USB接口 |
| 换气系统 | 换风量≥90m3/小时消音量≥30dB(A) |
| 电气系统 | 照明：32W三基色静音节能灯1套开关：朗能双开开关1只插座：朗能5孔插座1只电源滤波器：AC2A20 1只漏电保护器：1只隔声室最大负载≤2kW |
| 室内空气质量 | 符合GB50325—2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》Ⅰ类标准甲醛：≤0.08 mg/m3苯：≤0.09 mg/ m3TVOC：≤0.50 mg/ m3 |
| 其他 | 墙体内敷设80目优质铜网独立接地系统1套（需具备安装条件）接地阻抗≤4Ω |
| 重量 | 1310kg |

**注：外尺寸高度为包含顶部通风系统的尺寸。**